- 关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2025年11月）

- 需求内容：

| 序号 | 物资品名 | 采购规格 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 脑棉片 | - 片 | - 1.使用范围：用于医疗单位脑外科手术时一次性使用 - 2.规格型号：2.5cm*8cm，5.5cm*8cm - 3.结构组成：由医用脱脂棉为主体，X光可探测钡线或涤纶线为辅助材料制作而成 |
| - 2 | - 一次性使用鼻镜 | - 支 | - 1.使用范围：供鼻腔检查使用 - 2.规格型号：直型 - 3.结构组成：由左片、右片、卡簧组成 |
| - 3 | - 一次性使用无菌间接喉镜 | - 支 | - 1.使用范围：用于咽喉部位检查 - 2.规格型号：中号 - 3.结构组成：由手柄和镜片组成 |
| - 4 | - 医用超声耦合剂 | - 瓶 | - 1.使用范围：超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质 - 2.规格型号：250ml及以上 |
| - 5 | - 一次性使用拭子 | - 支 | - 1.使用范围：人体自然腔道如：鼻腔、口腔、阴道、尿道等部位沾取生物样本检验用 - 2.结构组成：由瓶体、盖、杆、拭头组成。该产品以无菌状态提供 - 3.规格：男性拭子、女性拭子 |
| - 6 | - 泪液检测滤纸条 | - 盒 | - 1.使用范围：用于各种疾病引起的泪液分泌障碍的检查 |
| - 7 | - 荧光素钠眼科检测试纸 | - 盒 | - 1.使用范围：用于眼表结构损伤检查 |
| - 8 | - 硬性接触镜验配试纸 | - 盒 | - 1.使用范围：用于指示佩戴硬性接触镜后的泪液分布状态以评估接触镜适配性 |
| - 9 | 内窥镜用钳 | 把 | 1.适用范围：与内窥镜配套使用，用于提取人体活组织样本、钳取和清除消化道异物 2.规格：由活检钳和异物钳组成，两种钳子分别由手柄、管鞘、牵引丝和钳头组成。 |
| - 10 | 内窥镜用异物钳 | 把 | 1.适用范围：与内窥镜联合使用，同于人体消化道钳取和清除异物用 2.规格：由钳头、外管、拉索、手柄组成。 |
| - 11 | 一次性使用息肉切除器 | 把 | 1.适用范围：与内窥镜配套使用，利用高频电流切除消化道内息肉或其它多余组织 2.规格：由电圈、管鞘、拉索、护套管、手柄、电极插头组成。 |
| - 12 | 一次性使用热活检钳 | 把 | - 1.适用范围：与内窥镜及高频设备配套使用，用于消化道内组织标本的钳取 - 2.规格：由钳头、鞘管、拉索、护套管、手柄接头、手柄及电极插头组成。 |
| - 13 | 特异型头部异物取出钳 | 根 | 1.适用范围：通过软性内镜钳将人体自然腔道内的各种异物、结石、已剥离的活组织等取出 2.规格：由钳头、软管和手柄三部分组成 |
| - 14 | 医用护理包 | 包 | 1.适用范围:化学换肤术 2.产品型号/规格：标准型由医用棉签、棉片、医用检查手套组成。 3.医用护理包标准型配置:医用棉签×2，Y型棉片×2，Q型棉片×2，医用检查手套×2。 4.性能指标： （1）外观、数量：医用护理包应配置完好，摆放整齐有序，配置应物清洁无明显污物、霉斑。 （2）医用棉签、医用检查手套应是经备案的医疗器械产品。 （3）Y型棉片应清洁无污染，采用医用脱脂棉或无纺布制成，平方克重不得小于60克，大小刚好覆盖眼部，最长处不得小于6cm、最宽处不得小于3.5cm；Q型棉片应清洁无污染，采用无纺布制成，平方克重不得小于50克，棉片展开后大小为(180mm±10mm)x(195mm±10mm)。 （4）微生物指标：医用护理包经消毒处理后,细菌菌落总数不超过20cfu/g,并不得检出致病菌和真菌。 |
| 15 | 一次性使用球囊子宫支架 | 个 | 1.适用范围:用于子宫内外科手术后宫内放置，短期内压迫止血。 2.由球囊、导管、注射接头、单向阀组成，不需扩宫即可放置，可留置14天，球囊容量：最大500mL，医用硅胶材质，双腔管设计，一个腔用于球囊充盈、一个腔用于宫腔引流，引流口位于球囊上方，确保有效引流，充盈方式是通过一个大口径止回阀，用注射器注入生理盐水。 |
| 16 | 产后聚血器 | 个 | 1.适用范围：主要用于客观、准确地测量和收集产妇在分娩后（主要是第三产程及产后2小时内）的阴道出血量。 2.总容量500ml，有计量刻度（以 50ml 或100ml为一个最小刻度单位），医用级PVC、PE（聚乙烯） 或TPU（热塑性聚氨酯）材质，无毒、无味、无过敏原、具有良好的生物相容性，不与血液发生反应。可反复消毒使用，形状符合女性外阴生理曲度的椭圆形或圆形，带有柔软的防水护翼，确保舒适贴合，防止侧漏，接触皮肤的部分柔软，避免对产妇造成不适或压伤。 ★3.功能与性能参数：测量准确性（核心参数）。 |
| 17 | 流产吸引头 | 个 | 1.适用范围：人工流产，钳刮术。 2.为反复使用金属吸引头，不易耗损；型号从6、7、8号。 |
| 18 | 胎心监护纸 | 卷 | 1.适用范围：用于连续、实时记录胎儿心率和孕妇宫缩情况的特制热敏打印纸。 2.纸张规格：152×90mm，156mm×100mm；走纸速度介于1cm/min和3cm/min 之间；胎儿心率 (FHR) 刻度通常为 50-210 bpm；宫缩压力 (UA) 刻度通常为 0-100 mmHg；网格颜色淡绿色网格；纸张为热敏纸。 |
| 19 | 一次性使用胎头吸引器 | 个 | 1.适用范围：辅助阴道分娩的负压吸引器械，主要用于第二产程中辅助胎儿娩出。 2.结构与尺寸： 1）吸引杯（吸引头）： 形状为直杯，医用级硅胶或软质PVC。要求具有优良的生物相容性、柔软度和弹性，以最大程度保护胎儿头皮。直径（规格）：中号40mm、45mm 大号 50mm, 2）吸引管（导管）：透明PVC或硅胶。长度 30cm - 50cm，确保有足够的操作空间。 内径 4mm - 8mm，以确保高效的气流和快速的负压建立与释放。 3）手持泵/负压发生器：手动活塞式抽气泵，包含活塞筒、手柄、单向阀（只允许气体抽出，防止回流）。材质为工程塑料，坚固耐用。 4） 安全释放阀：重要的安全装置。当负压超过安全限值或在牵引结束后，按压或拨动释放阀可以瞬间使系统与大气相通，负压迅速归零，吸引杯可轻松取下。 必须醒目、易于操作（即使戴手套），且反应灵敏。 3.性能与安全： 负压产生方式： 通过手动抽吸泵上的拉杆或手柄分次抽气。 负压指示器：泵体上通常集成有负压表（压力计），以千帕（kPa）和毫米汞柱（mmHg） 双重刻度显示。 安全负压范围：负压逐步增加并稳定在15 kPa 至85kPa 或 100 mmHg 至 700mmHg之间。最大负压不应超过 80kPa /700 mmHg，以防胎儿头皮损伤。 负压维持性：在达到目标负压后，系统应能稳定维持负压，无泄漏。这是检验产品质量的关键。 4.材质与卫生参数 生物相容性：所有接触产妇和胎儿的部分（主要是吸引杯和导管）必须符合ISO 10993或GB/T 16886相关标准，确保无毒、无致敏性。 灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌。 包装：单个独立无菌包装。包装袋上应有清晰的“无菌”标识和环氧乙烷残留量检测合格证明。 有效期：在规定的储存条件下，通常为2-3年。 |
| 20 | 宫内节育器取出钳 | 把 | 1.适用范围：取出宫内节育器。 2.反复使用金属取环钳，不易耗损；钳口小，无需扩宫；深入宫腔内可以打开关节，可以钳夹吉妮环。 |
| 21 | 双翼阴道手术扩张器 | 把 | 1.适用范围：妇科检查。 2.一次性使用；分大中小号，满足育龄妇女、绝经后妇女操作；关节不易错位，避免损伤患者；设有固定旋钮。 |
| 22 | TCu宫内节育器 | 个 | 1.适用范围：要求放置节育器人群。 2.TCU220、380；分为大中小号，满足不同宫腔大小，放置年限不少于9年。 |
| 23 | 一次性使用子宫内膜取样器 | 把 | 1.适用范围：子宫内膜癌筛查人群，以及了解宫腔积液性质人群。 2.一次性使用；绝经后妇女无需扩宫，带负压抽吸，可吸取子宫内膜，设施有刻度，便于探测宫腔深度。 |
| 24 | 子宫刮匙 | 把 | 1.适用范围：了解子宫内膜病变，宫颈内膜病变，流产手术。 2.为反复使用金属器械，不易耗损；环钳直径型号全，小到宫颈管操作，大到产后子宫操作。 |
| 25 | 子宫颈活体取样钳 | 把 | 1.适用范围：宫颈活检了解宫颈病变。 2.为反复使用金属器械，不易耗损；有方形头和圆形头，满足不同部位操作；钳口锋利，可一次性钳下组织，减轻患者痛苦。 |
| 26 | 子宫颈钳 | 把 | 1.适用范围：钳夹宫颈配合宫颈宫腔操作。 2.为反复使用金属器械，不易耗损；设置形状钳夹宫颈牢靠；不易损伤宫颈。 |
| 27 | 子宫切除器成套手术器械(子宫大抓钳) | 套 | 1.适用范围：子宫肌瘤旋切用，或者子宫，卵巢实体肿瘤需要粉碎。 2.为电动子宫切除器的配套器械。配套器械包括子宫抓钳、切除器刀管、穿刺器套管、转换器、扩张器、引导棒、量棒、拨棒、推结器、举宫器、肌瘤钻、宫颈钳，其中切除器刀管由阴式切除刀管、阴式切除刀管芯棒和腹式切除刀管组成；刀管外径小于2cm；抓钳外径分为5mm、1cm。穿刺器套管、切除器刀管均带有密封圈，能避免漏气。 |
| 28 | keyes活检器 | 把 | 1.适用范围：外阴、阴道皮肤活检。 2.不锈钢材质，可耐受高温高压消毒，外径4-6mm。 |
| 29 | 一次性使用等离子钩状电极 | 个 | - 使用范围：适用于子宫内膜息肉切除、纵隔切除、粘连切除，可以实现汽化、切割、打孔、剥离、消融、止血等功能。 - 2.可配合2.7-2.9mm、3-4mm检查镜和冷刀宫腔镜使用。由连接器、电缆线、手柄、手术电极组成，形状为钩状。 |
| 30 | 一次性使用宫颈扩张模具 | 个 | 1.适用范围：临床妇产科宫腔检查前的子宫颈扩张用。 2.膨胀前体部尺寸≤3.5mm*4.5mm；可直接置入患者宫颈口内；体部（膨胀部）长度>56mm；膨胀后无脱落物；一次性无菌用品。 |
| 31 | 盆底肌肉治疗头 | 个 | 1.适用范围：盆底筛查及治疗。 2.有圆形、方形头；可与欧亚迪斯盆底生物反馈治疗仪相连接。 |
| 32 | 盆底肌肉康复器 | 把 | 1.适用范围：盆底肌主动锻炼使用。 2.分为不同型号，型号齐全；清洁方便，可反复使用。 |
| 33 | 理疗用体表电极 | 个 | 1.适用范围：盆底筛查及治疗。 2.有圆形、方形电极片，粘性强，可多次使用，可与欧亚迪斯盆底生物反馈治疗仪相连接。 |
| 34 | 胎粪吸引管 | 根 | 1.适用范围：与适宜设备配套后，用于新生儿的血水、废液等引流、吸引使用。 2.由连接件组成。可在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统；适用气管导管内径≥3.0mm (如3.0,3.5,4.0mm)；导管长度：约20-25 cm；导管材料：医用PVC；关键特征：管身带有厘米刻度；末端带有一个手指控制侧孔；接口为标准吸引器接口；环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |

# 报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：

- 附件1

- 三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证

- 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月

- 生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）

- 提供2024年度或2025年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录

- 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。

- 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片

- 所需产品参数对比表（格式自拟）

- 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）

- 近3年天津市同类产品成交名单

- 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

- 附件2

- 盖章后扫描PDF版

- 附件3

- 盖章后扫描PDF版，Excel电子版表格

编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，每家供应商制作为1个PDF文件加附件3 Excel电子版表格，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱 zhenai7052@163.com。