关于天津市海河医院医学装备采购意向的院内调研通知2026001

需求项目：

| 项目号 | 申请科室 | 专用设备名称 | 数量 （台套） | 预算金额 （万元） | 产品国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸与危重症 | 超声诊断设备 | 1 | 85 | 仅限国产 |
| 2 | 泌尿外科 | 铥激光治疗仪 | 1 | 190 | 仅限国产 |
| 3 | 泌尿外科 | 外冲击波碎石系统 | 1 | 80 | 仅限国产 |
| 4 | 神经外科 | 神经内镜系统 | 1 | 120 | 仅限国产 |
| 5 | 内镜中心 | 高清胃镜系统 | 1 | 180 | 仅限国产 |
| 6 | 放射科 | 便携移动X射线机 | 1 | 60 | 仅限国产 |
| 7 | 放射科 | X线计算机断层扫描系统 | 1 | 800 | 仅限国产 |
| 8 | 超声科 | 彩色超声诊断系统 | 1 | 220 | 仅限国产 |
| 9 | 超声科 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 120 | 仅限国产 |
| 10 | 麻醉科 | 便携式彩色多普勒诊断仪 | 1 | 85 | 仅限国产 |
| 11 | 检验科 | 全自动微生物样本处理系统 | 1 | 110 | 仅限国产 |
| 12 | 检验科 | 细胞分析自动涂染阅片流水线 | 1 | 130 | 仅限国产 |
| 13 | 皮肤科 | 强脉冲光与激光系统 | 1 | 180 | 仅限国产 |
| 14 | 全院 | 紫外线灯车 | 30 | 3 | 仅限国产 |
| 15 | 全院 | 除颤器 | 4 | 16 | 仅限国产 |
| 16 | 全院 | AED除颤器 | 4 | 8 | 仅限国产 |
| 17 | 全院 | 输液泵 | 50 | 30 | 仅限国产 |
| 18 | 全院 | 单通道注射泵 | 60 | 36 | 仅限国产 |
| 19 | 心内科 | 旋磨介入治疗仪 | 1 | 49 | 不限 |
| 20 | 心内科 | 动态心电图 | 6 | 12.6 | 仅限国产 |
| 21 | 心内科 | 动态血压监测 | 2 | 3 | 仅限国产 |
| 22 | 心内科 | 血动图监测仪 | 1 | 4.9 | 仅限国产 |
| 23 | 急诊科 | 洗胃机 | 1 | 0.95 | 仅限国产 |
| 24 | 急诊科 | 骨髓腔穿刺手钻 | 1 | 3 | 仅限国产 |
| 25 | 急诊科 | 铅衣 | 1 | 0.6 | 仅限国产 |
| 26 | 妇产科 | 胎心检测仪 | 1 | 0.6 | 仅限国产 |
| 27 | 妇产科 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 5 | 仅限国产 |
| 28 | 重症医学科 | 输液信息管理系统 | 4 | 48 | 仅限国产 |
| 29 | 实验中心 | 细胞计数仪（动物实验） | 1 | 9 | 不限 |
| 30 | 实验中心 | 小动物血细胞检测仪（动物实验） | 1 | 12 | 不限 |
| 31 | 实验中心 | 小动物肺功能仪（动物实验） | 1 | 90 | 不限 |
| 32 | 实验中心 | 双人生物安全柜 | 2 | 20 | 仅限国产 |
| 33 | 实验中心 | 双扉灭菌器 | 1 | 15 | 仅限国产 |

以上医疗器械产品使用年限均不得低于5年。

需求参数：

项目1：超声诊断设备1套，预算85万元。

用途：在医疗机构中使用，与内窥镜用超声探头配合使用，用于对上呼吸道及支气管进行腔内超声成像。

保修期：主机≥5年，探头≥2年或200人次。

一、主机技术参数（1台）：

1.超声扫描方式：B模式，满足支气管腔内基础成像需求，支持黏膜下层及周围组织结构观察；

2.图像旋转功能：支持冻结图像360°任意角度旋转，适应支气管镜不同进镜角度，确保病灶全方位观察；

3.图像回放功能：≥750帧图像回放，支持术中动态回顾与术后复核，满足教学查房及病例讨论需求；

4.图像标注功能：支持图像箭头标注和文字标注，便于病灶标记和病例记录；

5.测量功能：支持长度、面积、周长测量，单幅图像≥26组，为治疗方案制定提供量化依据；

6.TGC分段增益：0-255级可调，针对不同支气管部位优化图像对比度；

7.图像对比度：1-10档可调，适应不同病变组织成像需求；

8.伪彩功能：支持多种伪彩模式，增强病变组织辨识度；

9.存储配置：内置硬盘≥1TB，满足年200例次以上检查量视频存档，支持质控追溯

10.数据接口：支持USB 3.0、TCP/IP、DICOM协议，与医院PACS系统无缝对接，实现影像数据统一管理与远程会诊；

11.二维码报告：网络支持下可将超声图像和报告生成二维码，便于患者查阅和转诊；

12.原始数据回放：支持离线模式下范围调节、TGC调节、标注、测量等功能；

13.双模态显示：超声图像与内镜白光图像同屏同步显示，精准定位病灶与穿刺靶点。

二、配置内窥镜用超声探头20M（2个）：

1.工作频率：20MHz，高频率确保支气管壁层次（黏膜/黏膜下层/软骨/外膜）清晰分辨；

2.轴向分辨力：≤0.2mm，满足早期肺癌浸润深度评估及淋巴结转移判定精度要求；

3.扫描角度：环形360°，完整显示支气管横断面结构，无视野死角；

4.探头外径：≤2.6mm，适配常规支气管镜工作通道（≥2.8mm），确保检查安全性与患者耐受性。

项目2：铥激光治疗仪1套，预算190万元。

用途：用于泌尿系结石的碎石，良性前列腺增生的治疗，泌尿系肿瘤的汽化和凝固。

保修期：整体至少3年

一、激光主机核心参数

1.激光类型：1940nm铥光纤激光，水吸收峰值波长，切割精准且热损伤仅0.1-0.2mm；

2.输出功率：碎石模式≥60W，前列腺/组织切除模式≥120W

3.工作模式：连续波+脉冲波/脉冲双模式连续波用于前列腺汽化、剜除、肿瘤脉冲/超脉冲用于结石粉末化碎石，一机覆盖泌尿外科主要术式；

4.能量调节：0.1J精细步进调节，满足精细手术精准操作需求，降低穿孔风险；

5.触发方式：脚踏开关控制（切/凝/碎石一键切换），术中快速切换模式，缩短手术时间。

二、碎石核心功能

1.镜下碎石：支持输尿管软镜、硬镜、经皮肾镜下碎石，覆盖上尿路全段结石治疗；

2.碎石特性：低冲击、低回退、高粉末化，清石率≥95%，减少二次手术；

3.结石适应范围：可处理肾结石、输尿管结石、膀胱结石、胱氨酸/草酸钙等硬结石；

4.碎石模式：支持粉末化碎石（dusting）与碎块化（fragmentation）模式切换

三、前列腺手术核心功能

1.术式支持：支持铥激光前列腺汽化切除术（ThuVaP）和铥激光前列腺剜除术（ThuLEP；

2.安全性：止血效果优异，热损伤浅、水中毒风险极低，适合大体积前列腺、高龄、合并心脑血管疾病或抗凝治疗患者，扩大手术适应人群。

四、肿瘤与精细手术功能

1.膀胱肿瘤：精准切除、整块剜除，病理标本完整率100%，降低肿瘤种植风险；

2.上尿路肿瘤：支持肾盂/输尿管浅表肿瘤切除；

3.精细手术：尿道狭窄内切开、膀胱颈切开、精囊手术等，切割精准减少周围组织损伤。

五、光纤与传输系统

1.光纤配置：标配医用无菌光纤，支持一次性/重复性使用，重复性光纤配置4根，降低耗材成本；

2.多规格适配：光纤直径272μm/365μm/550μm多规格，适配超细柔性内镜，精准到达肾下盏等诊疗死角；

3.接口兼容：通用标准接口，兼容科室现有输尿管镜、经皮肾镜等设备；

4.使用寿命：光纤损耗低、使用寿命长，降低长期使用成本。

六、安全与操控功能

1.自检保护：开机自检、故障自动诊断、过热保护，确保设备稳定运行；

2.实时监控：实时显示功率、能量、频率、累计使用时间，便于术中监控与设备维护；

3.水冷系统：稳定水冷支持长时间连续手术，满足大体积前列腺切除等长时间手术需求；

4.操作界面：中文/英文可选，界面简洁，医护快速上手，缩短学习曲线。

项目3：外冲击波碎石系统1套，预算80万元。

用途：用于体外粉碎人体肾结石、输尿管结石、膀胱结石

保修期：至少3年

一、冲击波发生系统

1.冲击波源：具有透镜电磁式冲击波源，可与液电冲击波源兼容互选

2.能量调节：高压放电范围：≤16KV多档位连续可调，满足从低能量碎石到强化碎石需求，适应不同硬度结石；

3.穿透性能：冲击波焦点治疗深度：≥140mm焦点稳定、穿透性好，适合肾、输尿管上段、膀胱结石，尤其适配肥胖患者；

4.保护模式：具备冲击波高频高压系统，保证冲击波能量的稳定性，低能量阶梯式治疗模式，逐级递增能量。

二、定位系统

1.定位方式：B超定位或B超+X线双定位

2.动态追踪：可动态观察结石位置与冲击波焦点位置，实时调整；

3.复杂病例适配：支持肥胖患者、肾下盏结石、复杂解剖结构病例，扩大治疗适应范围；

4.无辐射模式：纯B超定位可实现无辐射治疗，适配孕妇等特殊人群。

三、治疗床与运动系统

1.治疗床：电动升降、多角度调整，适配不同体型患者体位需求；

2.焦点微调：焦点可上下、左右、前后三维自动/手动微调，确保结石位于焦点中心；

3.操作效率：单人可完成定位与治疗；

4.承重设计：承重≥120KG

四、操控与安全功能

1.界面语言：中文操作界面

2.实时监控：实时显示治疗电压、冲击次数、能量档位、治疗时间，便于术中监控；

3.安全保护：紧急停止、过热保护、故障自检多重保护；

五、临床覆盖功能

1.适应范围：肾结石、输尿管结石、膀胱结石无创体外碎石；

2.适应症：直径≤2cm肾结石、输尿管上段结石

六、兼容性与扩展性

1.独立运行：独立成套设备，无需搭配其他主机

2.场地适配：手术室/碎石室直接安装使用

3.经济性：维护成本低、耗材少

配置要求：

主机治疗床1台、电气柜1台、隔室控制台1台、床旁控制盒1个、冲击波源1套、电容箱1套、冲击波高频高压发生器1套、水处理系统1套、IMD X线高频高压发生器组合球管1套、影像摄像机（100W像素）1台、医用X射线影像增强器（9寸）1台、影像监视器1套、病例管理系统1套、压腹带1套、硅胶水囊3个、对讲系统1套、工具箱1套、B超定位装置1台、定位彩超1台、多功能脚托1套。

项目4：神经内镜系统1套，预算120万元。

用途：既能立即开展脑室、血肿等基础内镜手术，也能完全支持高难度的经鼻蝶颅底肿瘤切除术。

保修期：主机系统类、镜体至少3年，器械至少3个月。

一、内窥镜摄像系统主机

1.视频输出：分辨率≥1920×1080

2.图文工作站：集成图文工作站，术中记录全高清录像及高清图片，支持术后复盘

3.设备操控：可通过摄像头操控气腹机、冷光源等设备，实现与一体化手术室无缝连接，提升手术效率；

4.模块化设计：主机可连接多个采集模块，实现单平台双镜联合，两幅腔镜图像同屏分屏显示，满足复杂手术多视角需求；

5.动态调光：可动态调节画面亮度，暗处局部增亮且亮处不过曝，适应脑室深部及颅底不同光照环境；

6.扩展接口：主机内置USB接口≥4个，可接键盘等外接设备，支持术中数据录入与设备扩展；

7.输出端口：3G-SDI≥1个、DVI≥2个，满足多显示器输出及信号传输需求；

8.图像优化：具备纤维镜图像优化功能，腔镜光谱分析处理模式≥2种，提升不同术式图像质量；

9.电气安全：CF-1类，确保术中患者及医护人员安全；

10.画面翻转：术野画面可上下、左右及180°翻转，适应不同入路及体位需求；

11.亮度调节：术野画面亮度≥5级可调，适配脑室、颅底等不同深度手术视野；

12.画中画功能：支持多种同屏显示模式，主画面与参考画面同时呈现；

13.品牌一致性：摄像主机、摄像头、冷光源为同一品牌，确保系统稳定性与兼容性。

二、摄像头

1.图像采集：3个CCD芯片，采集像素≥1920×1080，色彩还原真实，解剖层次清晰；

2.光学变焦：≥2倍光学变焦，变焦范围15～31mm，无需更换镜头即可实现不同视野切换；

3.遥控按键：摄像头≥3个可编程按键，可远程遥控外接设备，术中操作便捷；

4.电气安全：CF级，可直接接触患者，确保手术安全。

三、医用冷光源

1.光源类型：LED冷光源，灯泡寿命≥30000小时

2.色温：≥5800K，接近自然光；

3.电气安全：CF级，可直接接触患者，符合神经外科手术安全要求。

四、导光束

直径≥3.5mm，长度≥230cm，满足神经外科深部手术光传输需求，确保术野照明充足。

五、医用监视器

屏幕尺寸≥27寸，输出模式16:9，视频输入接口DVI、3G-SDI，分辨率≥1920×1280，大尺寸高分辨率确保术者清晰观察术野细节。

六、专用台车

配置内窥镜摄像系统1台、医用冷光源系统1台、光学视镜2条、医用监视器1台、台车1台、手术器械（鼻剪、鼻钳、鼻窥器各至少3把）、气动臂1台。

项目5：高清胃镜系统1套，预算180万元。

用途：开展内镜检查、内镜下息肉切除、无痛内镜检查、早癌筛查等先进诊疗技术

保修期：整体保修3年

一、电子内窥镜处理器（1台）

1.整体设计：主机光源一体式设计，全数字化处理和输出

2.特殊光模式：支持特殊光染色成像观察（STI/OE/LCI/MSI/NBI满足一项即可），增强黏膜微血管及微结构对比度；

3.构造强调：≥4级可调；

4.图像放大：兼容内镜均可电子放大2倍，0.05级逐级放大≥20级；

5.图像分辨率：≥1920×1080P，输出接口DVI≥2个、RGB≥1个、VIDEO≥1个，满足多显示器输出及图像传输需求；

6.图像冻结：实时冻结，冻结模式≥3种可选；

7.双画面模式：白光图像与电子染色图像同时显示

8.画中画功能：冻结图像与运动图像同屏显示

9.数据设定：可预设≥20位医生操作模式，个性化设置色调、测光、对比度、亮度及观察模式

10.扩展兼容：主机可联接同品牌高清胃肠镜、光学放大镜、十二指肠镜、小肠镜、超声胃镜、支气管镜、鼻咽喉镜等多种内窥镜，满足消化及呼吸、耳鼻喉多学科诊疗扩展需求；

11.连接技术：采用无线插拔连接技术

12.光源系统：独立可控多LED光源≥3个，寿命≥14000小时，

13.气泵系统：内置横隔膜式气泵，高/中/低压力三档切换，最大气压≥65kPa

二、高清医用监视器（1台）

1.尺寸：≥27寸；

2.分辨率：≥1920×1080

三、电子上消化道内窥镜/高清电子胃镜（3条）

1.图像传感器：百万像素CMOS传感器

2.观察模式：白光观察+≥3种特殊光观察；

3.视野角度：0°直视

4.视野范围：≥140°；

5.观察范围：2-100mm，近景远景清晰成像

6.先端部外径：≤10mm

7.插入部外径：≤10mm

8.工作长度：≥1100mm

9.全长：≥1400mm

10.弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100°；

11.钳道直径：≥2.8mm，兼容标准活检钳、息肉切除器械，支持内镜下治疗；

12.辅助送水：前射水功能

四、内镜专用水泵（2台）

满足术中持续冲洗

五、内镜高清图文工作站（1台）

支持高清图像采集、存储、报告生成及数据管理，满足质控。

项目6：便携移动X射线机1套，预算60万元。

用途：设备体积小、重量轻，可单人背负，随取随用，可在院内和院外养老机构多种极端条件下使用，无需冲洗胶片，直接呈现数字化的拍摄结果。

保修期：整体不小于3年

主要技术参数

1.便携式X射线机

1.1管电压：最大管电压≥80KV，可调节；

1.2管电流：最大管电流≥5mA，最小管电流 ≤1mA，可调节

1.3便携X光机重量(含电池，不含平板探测器)	≤4 kg

1.4最大输出功率≥400W

2.平板探测器

2.1有效成像区域	43cm × 43cm；

2.2像素尺寸	≤139μm；

2.3采集矩阵	≥2500×3052；

3.主机系统

3.1便携X光机结构

3.2便携X光机内置电池	可充电

3.3电池续航：单次充满电可连续拍≥200次

4.数字图像处理系统（工作站）

4.1操作支持DR主机摁键曝光、支持远程平板电脑曝光；

4.2图像浏览；

4.3数据管理：符合DICOM3.0标准的管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理；

4.4携行箱具或背包：可收纳主机、探测器等所有配置的一体箱组或背包，方便外出携带

配置组成

便携式x射线机 1台：包含平板探测器、医学影像工作站、主机支架、探测器支架、携行箱具或背包

项目7： X线计算机断层扫描系统1套，预算800万元。

用途：高端64排或以上排数X线计算机断层扫描系统，契合新呼吸楼200床位门诊及住院患者需求。设备具备128层以上成像及0.35秒以下极速扫描，配合70cm大孔径，满足急危重症及心、肺联合诊断需求。标配X线计算机断层扫描系统骨密度及肌肉含量AI辅助诊断系统、 冠脉X线计算机断层扫描系统 AI辅助诊断系统（钙化积分、FFR）、头颈X线计算机断层扫描系统A AI辅助诊断系统（脑灌注、颅内动脉瘤）、儿童骨龄AI评估系统，显著提升诊疗效率。

保修期：整体不小于3年

主要技术规格

扫描架

扫描架孔径：≥70cm

1.2 机架物理倾角（不含数字倾角）：≥±22°

1.3 探测器Z轴覆盖宽度：≥38 mm

1.4 采用动态双焦点技术：标准

1.5 最薄采集层厚：≤0.625mm

1.6 冷却方式：高效风冷或水冷

1.7 探测器类型：新型探测器

1.8 可在扫描床旁进行患者体位、扫描协议选择等操作

扫描床

2.1 扫描床速度：≥150mm/s

2.2 床垂直升降范围：≥40cm

2.3 床垂直升降最低高度：≤45cm

三、X线球管及高压发生器

3.1 球管阳极物理热容量（非等效）：≥7.5MHU或者新型低热容量高散热率球管，热容量≤1MHU

3.2 发生器功率：≥70kW

3.3 最大电压输出：≤140kV

3.4 最小电压输出：≥70kV

3.5 最小电流输出：≤20mA

3.6 最大电流输出：≥600mA

3.7 连续扫描能力：≥60s

四、扫描参数

4.1 最快转速：≤0.35s

4.2 具备128层/圈扫描成像技术

4.3 具备扇区重建技术：≥3扇区

4.4 密度分辨率：≤5mm@0.3%

4.5 图像噪声：≤0.45%

4.6 图像重建速度 ≥40幅/s

4.7 时间分辨率 ≥27ms

4.8 标准图像重建矩阵：≥512×512

4.9 高清图像重建矩阵：≥768×768

五、临床应用软件

5.1 专业测量手段、体积测量、空间测量、高度差测量

5.2 图像数据输出，可刻录DICOM图像光盘并自动生成光盘号，可制作MPEG、AVI、BMP等多种制式光盘，自带DICOM VIEWER，可在任何PC上回放光盘、激光相机DICOM Printer接口，输出自定义特殊布局胶片。

5.3 最大密度投影（MIP）、最小密度投影MinP

5.4 多平面重组（MPR）、表面重建（SSD）、高级容积处理软件VR、任意曲面重建CVMPR、仿真内窥镜功能（VE）

5.5 血管扫描成像功能、主控台可在扫描后直接得到容积图像

5.6 头部扫描自动校正功能、三维处理软件、透明化显示技术、自动窗宽窗位成像

5.7 后颅窝伪影校正功能、自动脑出血量定量分析功能、高级容积漫游功能

5.8 自动一键式去骨CT血管重建，分析数据至少包括：血管长度、管腔最大/最小直径、管腔最大/最小截面面积等

5.9 三维CT仿真内窥镜显示功能：能多角度显示腔道器官内部和外部结构，并能完成动态内窥镜和动态三维评价

5.10 肺部成像优化功能，肺纹理增强功能，低剂量肺普查功能，X线优化滤过功能及装置，呼吸控制语音提示

5.11 适合多种扫描模式、智能低剂量控制扫描功能、婴幼儿扫描专用功能包

六、AI分析和图像重建技术

6.1 心脏成像功能，心电门控扫描系统、重建系统

6.2 微辐射平台，提供最新最先进的微辐射影像重建技术

6.3 高级金属伪影去除功能

6.4 隔室自动摆位校准功能

6.5 深度学习下的人工智能图像重建平台

七、独立工作站

八、配置

配置CT高压注射器1套 CT骨密度及肌肉含量AI辅助诊断系统1套、 冠脉CTA AI辅助诊断系统（钙化积分、FFR）1套、头颈CTA AI辅助诊断系统（脑灌注、颅内动脉瘤）1套、儿童骨龄AI评估系统1套

整机保修（包括球管）：≥3年

项目8：彩色超声诊断系统1套，预算220万元。

用途：用于超声科进行腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿科、血管（外周、腹部）、小器官、肌骨等方面的超声诊断。

保修期：至少5年

一、主机技术参数（1台）：

1、≥23寸全高清液晶监视器；≥12寸液晶触摸屏，触摸屏支持数字TGC功能；≥4个激活的无针触点探头接口

2、操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转；具备主机一体化耦合剂加热装置，温度可调

3、具备二维、灰阶、M型、彩色、能量、频谱等成像模式，各成像模式具体频率可视可调

4、二维、灰阶成像采用空间像素聚焦技术，成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带

5、具备宽景成像：支持凸阵、相控阵、线阵等成像探头

6、具备心脏拓展成像技术，所配相控阵心脏探头最大成像角度≥120°

7、具备二维血流成像技术：非多普勒成像原理显示血流，无取样框、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察血流动力学状态

8、具备超微细血流成像技术：显示超微细血流及低速血流信号，适用探头包括凸阵、线阵、高频线阵

9、具备二维立体血流成像技术，二维探头呈现立体血流显示效果，立体呈现程度可调节，可用于实时及已存储图像

10、具备造影成像技术，支持凸阵、线阵、相控阵、腔内等探头，有机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能

11、具备应变弹性成像及定量分析功能，支持凸阵、线阵、腔内探头，具备成像质量监控色棒和操作动作曲线

12、具备二维剪切波弹性成像，支持凸阵、线阵及腔内探头，具备剪切波弹性定量分析

13、具备穿刺针增强显示技术，支持凸阵及线阵探头，可单独调节穿刺针增益

14、支持移动终端互联：超声主机可通过无线通信功能链接手机及平板电脑等智能移动终端；通过无线连接超声主机的手机或平板电脑实现移动操控超声设备，完成检查模式切换、冻结、测量等操作

15、即时影像捕获功能：借助与超声主机无线连接的移动设备的拍摄功能拍摄图片，图片可即时传输至超声设备，拍摄的图片可单独或与超声影像同屏显示

16、具备满足全身检查所需的完整的测量及分析功能

17、输入/输出信号：S-端子、HDMI高清视频、USB、网络等；配备医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

18、具备超声图像存储与病案管理系统，支持超声图像的存储、删除、回放、导入、导出等，系统具备≥1TB固态硬盘

19、提供原厂保修：整机（含探头）保修≥5年

二、配置要求

1、满足功能参数要求的主机1台，

2、单晶体心脏探头1把，频率1-5MHz

3、单晶体腹部探头1把，频率1-6MHz

4、单晶体血管线阵探头1把，频率3-9MHz

5、单晶体高频线阵探头1把，频率8-18MHz

6、腔内微凸探头1把，频率5-9MHz

7、配备超声工作站一套

项目9：便携式彩色多普勒超声诊断系统1套，预算120万元。

用途：用于腹部、小器官、颅脑、血管、妇科、产科、心脏、急重症、麻醉、神经、肌骨、疼痛科、肺部、泌尿、儿科、介入等全身应用。

保修期：至少5年

一、主机系统：

1 ≥15.6寸彩色显示屏，分辨率≥1920*1080，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180°

2≥12.3寸触摸屏，支持手势操作带手套触摸。

3 主机物理通道数≥128

4 系统冷启动时间≤25s

5 二维灰阶成像单元，动态范围≥280dB

6 扫描深度≥36cm

7 超微细血流成像或微细血流成像或显微血流成像，有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号。

8 具有高分辨率血流成像，支持线阵、凸阵、相控阵。

9具有高帧率血流成像和具有立体血流成像。

10空间复合成像，≥4级可调。

11 弹性成像：内置一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析，具备位移曲线，用于实时显示按压频率及相对位移的大小。

12具有组织声衰减成像。

13具有造影成像及定量分析，支持微血管造影增强功能。

14 具有肌骨自动识别和标注，快速自动识别肩关节切面≥3个，腕关节切面≥3个

15 心血管成像：支持组织多普勒速度成像、彩色解剖M型和曲线解剖M型、心肌定量分析、心脏二维自动测量、心脏二维切面自动识别太动态指引、心脏频谱自动包络、容量自动评估功能、自动速度时间积分测量和自动下腔静脉定量分析。

16具有探头抬起自动唤醒功能，灵敏度≥3档可调。

17内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间≥1.3小时

18 主机内置探头接口≥1个，可扩展接口≥4个。

19 要求连接至院内PACS网络，支持批量传图。

二、探头配置（各一只；均为超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，可视可调。）

1单晶腹部凸阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz

2高频浅表线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz

3单晶低频线阵探头，探头频率：3.0-13.0MHz

4单晶心脏相控阵探头，探头频率：1.0-6.0MHz

5腔内微凸探头1把，探头频率5-9MHz

项目10：便携式彩色多普勒诊断仪1套，预算85万元。

用途：用于腹部、小器官、颅脑、血管、妇科、产科、心脏、急重症、麻醉、神经、肌骨、疼痛科、肺部、泌尿、儿科、介入等全身应用。

保修期：至少5年

一、主机系统

1.显示屏：≥15.6寸彩色显示屏分辨率≥1920×1080，可根据环境光自动调节亮度，角度≥180°，适应手术室、急诊等不同光照环境，确保图像清晰可读；

2.触摸屏：≥12.3寸触摸屏，支持手势操作及带手套触摸，术中无菌操作便捷，提升工作效率；

3.操作系统：Linux操作系统，系统稳定、安全性高，降低故障率；

4.物理通道：≥128通道，确保图像分辨率和帧率，满足全身各部位高质量成像需求；

5.启动速度：系统冷启动时间≤25s，急诊抢救场景快速开机，不延误救治时机；

6.血流成像：超微细血流成像（或同类技术），有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流信号，提升微小血管及低速血流显示能力；

7.高分辨率血流：支持线阵、凸阵、相控阵探头，满足不同部位血流评估需求；

8.穿刺引导：具备单线、双线、中位线引导，点状引导线标识进针深度，滑块可沿引导线移动并显示深度数值，提升穿刺精准度和安全性；

9.穿刺增强：线阵和凸阵探头均支持，双屏双实时对比显示增强前后效果，支持自适应校正角度，清晰显示针尖位置，降低并发症风险；

10.肌骨自动识别：快速自动识别肩关节切面≥3个、腕关节切面≥3个，辅助肌骨超声标准化检查，缩短学习曲线；

11.电池续航：内置锂电池独立供电≥1.3小时，满足无电源环境或转运途中检查需求；

12. 该设备出厂具备食道超声工作平台组件

二、探头配置（各一只）

1.超宽频变频探头：基波≥5种、谐波≥5种可视可调，一探头覆盖多部位检查，减少探头更换频率；

2.单晶腹部凸阵探头（1.0-7.0MHz）：低频穿透深、高频分辨高，满足腹部脏器全深度成像；

3.高频浅表线阵探头（4.0-16.0MHz）：高频高分辨率，满足甲状腺、乳腺、肌骨、血管等浅表结构精细检查；

4.单晶心脏相控阵探头（1.0-6.0MHz）：单晶技术提升图像质量，满足心脏结构及功能评估、术中TEE监测需求。

5 成人经食道探头5.0-7.5 MHz：用于心脏、大血管、血流动力学评估

项目11：全自动微生物样本处理系统1套，预算110万元。

用途：用于血液体液样本培养后的全自动后处理流程。

保修期：整体保修至少3年

一、技术参数：

1.与系统配套的血培养仪结合可实现自动上机血培养瓶标本，并在培养完成后自动进入后一环节处理流程；

2.用于临床血液及无菌体液培养瓶标本的自动涂片、接种与培养；

3.系统可以自动完成革兰染色前的玻片制备工作，并且可在完成后烘干玻片；

4.兼容各种品牌的临床常用的 90mm 直径标准平板；

5.平板箱可自动选择≥5 种不同类型的平板，可将各种平板分类储存；

6.可同时培养≥50 块平板，并区分普通培养环境和CO2培养环境；

7.系统可以自动粘贴＞6种抗生素纸片用于快速药敏检测；

8.孵育箱可通过摄像头影像自动拍摄平板上的接种物，监测培养状态；

9.系统可自动打印标签，保证样本溯源性；

10.系统可与实验室信息管理系统连接，并具有信号提示功能；

11.系统接种仓气流单向流动且具备空气过滤能力，避免实验室环境污染；

12.提供整机保修≥3年；

13.可匹配扩容匹配的血培养设备1-2台，≥400孔位及工作站

14.完善LIS系统自动传输

项目12：细胞分析自动涂染阅片流水线1套，预算130万元。

用途：主要用于门急诊血常规检测+SAA+CRP检测，按照实验室ISO15189认可准则要求血常规按照复检规则增加复片环节，提高检测结果的准确性，同时健全血常规检测项目如：网织红细胞检测、低值血小板等，科内血细胞分析仪无法进行网织红细胞的检测。

保修期：整体保修至少3年

1要求全自动血液分析流水线配置包含：全自动血液分析仪、全自动血涂片制备仪、全自动阅片机以及具备CRP、SAA检测，全部仪器连接在同一轨道系统、全部检测结果在同一张报告单上；

2速度要求：流水线总推片染片速度≥120样品/小时；阅片处理速度要求完全分类100个白细胞+RBC+PLT≥40张/小时；

3流水线具有自动复检功能，具有根据科室需要进行复检规则设置，并自动进行同项目复检或追加项目复检；

4具有全自动网织红细胞计数、网织红细胞血红蛋白含量及相关的报告参数。

5具有检测低值血小板功能，以保证血小板低值检测的准确性；

6具有低值白细胞检测功能：当遇到低值白细胞样不时，可转换到此功能检测；

7.具有全自动末梢血及体液检测功能：全自动计数体液(含胸、腹水，脑脊液、关节腔积液)细胞和对体液中的白细胞进行分类的功能；

8具备全自动静脉全血推片模式和末梢血推片模式；推片速度和角度可根据血液的粘稠度自动调整，可智能调整推片参数；

9具有单独进行样品的自动推片、染片；

10具备急诊优先功能；

11全自动阅片机可自动接收推染片机制作好的涂片，也能接收外来涂片；

12整体流水线具有扩展功能，可匹配扩展全自动血液细胞分析仪，可匹配扩展全自动糖化血红蛋白、感染因子、血沉相关检测

项目13：强脉冲光与激光系统1套，预算180万元。

用途：治疗血管性疾病，色素性疾病，面部年轻化等多种疾病。

保修期：整机至少3年

1.强脉冲光工作波长为400nm-1200nm

2.具备波长：≥8种滤光片，且具备有超膜双波截取技术

3.滤光片支持热插拨技术，且系统可自动识别滤光片

4.一次发射脉冲个数：1-3个脉冲可调节，每个子脉冲能量可调节

5.激光波长值：1565nm±10nm

6.系统操作可根据皮肤类型，病变病症，病变深度自动生成预设治疗参数

配置要求：

强脉冲光与激光设备1套

1 主机1台

2 推车1个

3 通用强脉冲光治疗头2套

4 8个可更换光学滤波片（各一个）1套

515nm滤光片

560nm滤光片

590nm滤光片

615nm滤光片

640nm滤光片

695nm滤光片

400-600nm & 800-1200nm痤疮滤光片

530-650nm & 900-1200nm血管滤光片

5 2个可更换蓝宝石导光晶体（各一个）1套

15x35mm导光晶体

8x15mm导光晶体

6 IPL医生防护眼镜2副

7 IPL患者防护眼镜1副

8 联锁插件1个

9 ResurFX 模块1套

10 ResurFX 激光治疗头(带蓝宝石制冷端头)1套

11脚踏开关1个

12 ResurFX医生防护眼镜1套

13 ResurFX患者防护眼镜1套

14 强光警告牌1个

项目14：紫外线灯车30台，预算3万元。

用途：用于空气和物体表面的杀菌消毒，可对病房、诊室、手术室、处置室、走廊等空间进行移动式杀菌处理。

保修期：除灯管外整机保修至少3年

灯管照度：灯管下方垂直1米中央处检测照度不低于100μW/c㎡

灯管配置：2×30W紫外线杀菌灯管

定时范围：0–120 分钟，定时误差≤±10%

灯臂调节：0°–180° 俯仰可调，可锁定

移动：静音万向轮，带刹车

项目15：除颤器4台，预算16万元。

用途：用于心室颤动、无脉性室性心动过速等恶性心律失常的紧急电复律治疗，适用于院内急诊抢救、病房急救、手术室、ICU等场景的心搏骤停患者紧急救治。

保修期：整机保修至少3年

具备手动除颤，AED自动/半自动除颤模式，心律失常分析，声光文字三重报警

能量范围：单向波至360J，双向波至200J，允许误差15%或4J（取最大值）

充电时间：≤10秒充至最高能量

放电模式：自动同步除颤（Sync Mode）及非同步除颤（Non-Sync Mode）双模式

同步延迟时间：≤25ms

电池：满电待机≥8 小时，支持边充电边使用，实时显示剩余电量

项目16：AED除颤器4台，预算8万元。

用途：是一种便携、易操作的现场急救设备，可自动分析患者心律，并对心室颤动、无脉性室性心动过速等危及生命的心律失常实施电击除颤，帮助恢复有效心律。适用于公共场所心搏骤停患者的紧急现场抢救。

保修期：整机保修至少3年

除颤性能：智能双向波，成人120J-200J，儿童40J-80J；最高能量充电≤8秒，电极片带接触检测。

智能操作：中文语音引导或屏幕显示操作步骤图示，心电分析≤10秒，支持AED自动模式+半自动模式

续航能力：电池待机≥3年

记录存储：自动保存急救事件

项目17：输液泵50台，预算30万元。

用途：为临床输液控制设备，可精准控制输液速度与输液量，适用于医院病房、急诊、手术室、ICU 等科室，用于静脉输液、药物持续泵入等精准给药。

保修期：整机保修至少5年

为天津市政府采购框架协议入围产品

项目18：单通道注射泵60台，预算36万元。

用途：为临床精准给药设备，可精确控制注射速度、剂量与输注时间，适用于医院病房、急诊、ICU、手术室、新生儿科等科室，主要用于微量药物精准注射。

保修期：整机保修至少5年

为天津市政府采购框架协议入围产品

项目19：旋磨介入治疗仪1台，预算49万元。

用途：用于冠状动脉旋磨术，可监视和控制磨头的转速，并向操作人员提供整个程序过程中的性能信息

保修期：整机保修3年

主要应用于冠状动脉粥样硬化斑块的预处理，将冠状动脉内的粥样硬化斑块处理成微粒，可帮助支架更好的通过及释放。

转速控制：最大转速可达200,000rpm，⽆级可调，精度±5%

导管规格：1.25-2.5mm，多种规格

项目20：动态心电图6台，预算12.6万元。

用途：用于动态心电图监测

保修期：整体保修3年

为天津市政府采购框架协议入围产品

项目21：动态血压监测2台，预算3万元。

用途：用于动态血压监测

保修期：整体保修3年

适用于患者 24 小时自动监测血压，以发现隐匿性高血压、评估真实血压水平及昼夜波动规律具备；

配备分析软件和主机。

项目22：血动图监测仪1台，预算4.9万元。

用途：用于血动图检查

保修期：整机保修3年

1 设备采用国际通用的阻抗心动图（ICG）技术，使用专用传感器电极采集信号。

2 最好中国健康人群的血流动力学大数据(10万人以上），同时使用该数据在国内外杂志发表过文献，提供相关证明文献。

3 采用人工智能深度学习DL模型，获得精准的个体化参数模型：DL(SBP,DBP,HR,CI,AS,SVRI) ~ 年龄、性别、身高、体重，等基线参数

4 具备心脏血流动力检测功能，可检测评估前负荷、后负荷、心肌收缩功能、舒张功能、心脏泵血功能、做功、短程心率变异性分析等。

5 具备智能高血压分型检测功能：具有个体化、可视化、智能化高血压精准用药大数据图谱专用报告，显示体型、血压、动力、阻力、容量个体化检测结果，通过可视化柱状图显示，报告结果解读便利。

6 电子病历储存系统：存储病例达20万例以上。

7 折叠便携式主机，可匹配不同型号主流打印机、台车使用，满足不同医疗场景应用；

8 可连接无线WIFI，具备USB拓展接口；

9 软件及系统可远程升级，支持远程诊断功能。

10 电源：交、直流两用，内置锂电池：工作时间≥4小时；

11采用专用双联8点接触式电极及抗干扰传感导联线，测量精度更准确；

12 准确性：主要血流动力学指标与有创漂浮导管对比，相关系数在0.8-0.9之间，满足临床需求（提供证明文献）；同时与超声心动图检测心功能指数做对比（可提供证明文献）；在血压控制率方面，可以帮助临床提高达标率至67%（可提供证明文献）；高血压分型功能已经过大样本数据验证（可提供证明文献）

13 重复性：检测值可重复性高，对变化趋势敏感；

14 安全性：无创式检测，对受测者无任何伤害或痛苦；

15 检测报告：智能高血压精准用药大数据图谱专用报告；血流动力检测参数报告单；血流动力波形报告单 ；

16 前负荷：PCWP（肺毛细血管嵌压）；

17 后负荷：SVRI（总外周阻力指数）、AS(主动脉硬化指数)、MAP(平均动脉压)、TPR(总外周阻力)；

18 心脏泵血功能：SV(每搏输出量)、CO(每分钟输出量)、SVI(搏指数) 、CI(心指数)；

19 基础参数：Z0(胸腔基础阻抗)、HR(心率)、TBR（胸腔容量站卧比）、BMI（体质指数）、SBP（收缩压）、DBP（舒张压）；

20 容量管理：TFC（胸肺总液）、TFCI（残余充血）、CRI（充血肾功指数）

项目23：洗胃机1台，预算0.95万元。

用途：口服中毒患者的洗胃治疗

保修期：整体保修3年

1.消化液桶容量：配套的清水桶和污水桶容量应≥15L，减少抢救过程中频繁更换液桶的干扰，保证洗胃操作的连续性。

2.压力精度：压力控制精度误差应＜±5%，确保冲洗过程的安全性与有效性。

3.噪音水平：设备运行噪音应＜60分贝，为患者和医护人员创造一个相对安静的治疗环境。

4.漏电保护：必须符合国家最新医用电气安全标准，具备CF型防电击保护（可直接用于心脏），确保患者绝对安全。

5.消毒灭菌：管路系统应设计为可快速拆卸、易于清洗和消毒，最好能支持高温高压灭菌或配套提供一次性使用管路，严防交叉感染。

6.故障报警系统：必须具备声光报警系统，对管路堵塞、压力异常、液桶未就位、停电等常见故障进行即时提示，确保操作安全。

项目24：骨髓腔穿刺手钻1台，预算3万元。

用途：骨髓腔穿刺输液系统配套设备

保修期：整体保修3年

一、 核心功能与技术参数要求

动力系统：驱动方式：电动驱动。电动驱动能提供稳定、高速的旋转力，确保快速、一次性地穿透骨皮质，缩短建立通路时间（理想状态应小于30秒），减少操作者技术差异带来的失败率。

转速控制：设备应具备高扭矩和恒定的转速控制，以确保在不同骨质密度（如儿童、成人、老年人骨质疏松）情况下都能平稳穿刺，防止卡针或滑针。穿刺针（套针）要求：必须为医用级不锈钢，强度高，耐腐蚀，确保一次性使用无断裂风险。一体化设计：针芯与套管必须为预组装无菌包装，即拆即用，节省抢救准备时间。深度控制：针具必须带有可调节或固定的深度限位装置（安全挡板），能根据不同穿刺部位（如胫骨近端、肱骨近端、胸骨等）和不同患者群体（成人、儿童、婴儿）的解剖特点，自动限制穿刺深度，有效避免穿透对侧骨皮质损伤重要组织，极大提升安全性。针尖设计：针尖应为特制的钻头式或斜面菱形设计，具有自攻性，利于穿透坚硬的骨皮质。安全性要求：稳定性：设备在穿刺过程中必须保持绝对稳定，无晃动，确保穿刺路径精准。防滑设计：手持部位应有防滑纹理，即便在潮湿（如血液、液体）的抢救环境下也能稳固握持。电池指示：设备应具备清晰的电池电量显示系统（如LED指示灯），确保在每次抢救前都能快速确认电量充足，避免在操作中因电量耗尽而中断。

便捷性与效率要求：重量与平衡：整机（手钻）应轻量化设计（理想重量低于300g），符合人体工程学，握持舒适，长时间操作不疲劳，方便在狭小的抢救空间内多角度操作。操作简便性：整个操作流程应极度简化，无需复杂设置，适合各级医生护士在紧急状态下使用。快速准备：从开封设备到准备就绪，时间应控制在10秒以内。

二、 配套与兼容性要求

针具规格：设备必须能兼容不同型号的穿刺针，至少包括：儿童针，标准成人针，肥胖成人/特殊部位针（如用于肱骨，通常为45mm长度）。

输液兼容性：穿刺成功后，置入的骨髓腔导管必须能直接连接标准鲁尔接头，无缝对接我院现有的输液管路、三通、加压输液袋和注射器，实现快速输液、给药（包括所有复苏药物、液体、血液制品），流速应能满足抢救需求（通常加压下可达>100mL/min）。

三、 培训与售后要求

培训服务：供应商必须提供全面的临床应用培训，包括但不限于：理论授课（适应症、禁忌症、解剖位置）。高仿真模型实操训练（提供训练用模型和针具）。现场指导直至我科核心医护人员能独立熟练操作。耗材保障：必须确保穿刺针等一次性耗材的长期、稳定供应，且价格在合理范围内。

项目25：铅衣1套，预算0.6万元。

用途：介入室人员防护用

保修期：

铅防护衣：铅当量：≥0.50mmPb（正面主防护区）；采用新型柔性复合防护材料（如：超细铅粉/硫酸钡与聚合物混合），非传统纯橡胶铅衣，确保轻盈柔软；重量需≤6kg，大幅减轻术者负担；前后分身式或长袍式，符合人体工学，覆盖甲状腺、胸腺、性腺等重要器官；需配备中号，适配普通体型医护；透气、吸汗、可拆卸清洗的抗菌内衬。

铅防护帽：铅当量：≥0.50mmPb；必须为宽檐帽款式，能有效防护头部及晶状体（导致白内障的关键部位）；与铅衣同系列材质，确保轻便；舒适、吸汗、可调节头围内衬。

铅防护围脖：铅当量：≥0.50mmPb；立领式或围兜式，高度应能完全覆盖甲状腺（颈部）；最好能与铅帽或铅衣有连接搭扣，防止移位露出缝隙。

铅防护眼镜：铅当量：≥0.50mmPb；侧翼防护式（必须完全遮挡来自侧方的散射辐射），款式时尚轻便；耐汗蚀、防过敏材质镜框，可兼容术者佩戴的近视/远视眼镜。

项目26：胎心检测仪1台，预算0.6万元。

用途：用于急诊产妇胎心检测

保修期：整机保修3年

实时采集胎儿心率信号，胎心异常自动声光报警，数据存储、回放与打印输出

项目27：生物刺激反馈仪1台，预算5万元。

用途：用于泌乳、术后镇痛等

保修期：整机保修3年

1.包含泌乳、腹直肌、术后、疼痛管理等专项功能

2.可实现功能性电刺激及时间序列性组合治疗功能

3.具有腰背痛表面肌电评估功能，评估阶段具有全程语音提示，并给出报告

4.支持方案自定义，编辑脉宽、频率等电刺激参数并且存储方案

5.患者信息管理可实现新增患者、查看患者治疗记录等功能

6.智能化设备管理，可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步

项目28：输液信息管理系统4套，预算48万元。

用途：精准控制药物输注速度和剂量

保修期：整体保修5年

6台一组，共4套，包含18台注射泵，6台输液泵

为天津市政府采购框架协议入围产品

项目29：细胞计数仪1台，预算9万元。

用途：小动物体液中细胞总数计数

保修期：整机保修3年

需用于实验室常规细胞计数与活率评估，覆盖原代细胞、细胞系、免疫细胞（如PBMC/巨噬细胞/淋巴细胞）、类器官消化后单细胞悬液等样本的标准化制备与质量控制，服务于流式分选、单细胞测序上机、类器官培养与药物刺激/共培养等实验流程。系统应支持快速获得细胞浓度、总细胞数与存活率（Trypan blue等染色法或等效方案），并具备细胞大小/聚团识别与杂质干扰抑制能力，保证计数准确性与重复性。软件可自动记录与计算、生成报告并支持原始数据导出（CSV/Excel），具备批量检测、样本编号与分组管理、实验记录追溯等功能。配套一次性计数板/载片、染色试剂与清洗维护耗材，操作便捷、维护成本可控，适配常见无菌操作与生物安全流程。

项目30：小动物血细胞检测仪1台，预算12万元。

用途：小动物体液中细胞分型计数

保修期：整机保修3年

需能对小鼠（兼容大鼠、兔子等实验动物）外周血样本进行标准化血细胞学检测，用于哮喘、ARDS/急慢性肺损伤、感染、纤维化等疾病模型的炎症状态评估与药效/机制研究。系统应覆盖全血常规核心参数检测，自动输出白细胞总数及分类（中性粒、淋巴、单核、嗜酸、嗜碱）、红细胞相关指标（RBC、Hb、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW）及血小板指标（PLT、MPV等），满足嗜酸性粒细胞增多、感染相关中性粒细胞变化、贫血/红细胞形态学改变及血小板反应等关键表型监测。设备应具备微量取样、检测速度快、重复性好与质控校准完善等特点，软件可自动计算与生成报告，支持原始数据导出（CSV/Excel），并具备批量检测、样本条码/动物信息与分组管理、结果追溯与权限管理等功能。配套小动物专用采血与抗凝耗材（毛细管、微量采血管等）及清洗维护耗材，支持与实验室信息管理或统计分析流程衔接。

项目31：小动物肺功能仪1台，预算90万元。

用途：小动物肺功能检测

保修期：整机保修3年

需能对小鼠（大鼠、兔子等实验动物）进行标准化肺功能测定，用于急/慢性肺损伤、感染、纤维化、哮喘等疾病模型肺功能检测。覆盖哮喘模型的气道高反应/小气道功能改变与肺纤维化模型的肺顺应性下降、肺回缩力增强及肺容量受限等动物呼吸系统疾病模型的关键表型。系统应具备精确可控的小动物通气与压力/流量实时监测，自动输出气道阻力、顺应性、弹性等指标。软件可自动计算指标、生成报告并支持原始数据导出（CSV/Excel），具备实验流程模板、批量分析、动物信息与分组管理。配套小鼠等动物专用管路、传感器、适配接头与耗材，支持与麻醉机、雾化给药模块等联用。

项目32：双人生物安全柜2台，预算20万元。

用途：细胞培养操作平台

保修期：整机保修3年

主要进行细胞传代、换液、消化及类器官培养等无菌操作。设备要求为II级A2型，流入气流流速应≥0.53 m/s，下降气流流速应≥0.30 m/s，确保气流屏障完整，保障操作者、样品及环境安全。结构上需满足双人同时操作；工作区采用耐腐蚀不锈钢材质，一体成型便于清洁。过滤系统需标配ULPA/HEPA高效过滤器，对最易穿透颗粒的过滤效率应≥99.999%，确保操作区洁净度达到ISO 5级及以上。安全系统需配备微电脑智能控制系统，实时显示下降风速、流入风速及过滤器寿命，异常时自动声光报警；具备紫外灯、照明灯、风机与前窗的联动互锁功能。此外，噪音水平≤60分贝，工作区照度≥800 Lux，侧壁配置不少于2个防水防溅电源插座。设备需符合NSF/ANSI 49标准，供应商提供安装调试及现场性能验证服务，并支持年度维护。

项目33：双扉灭菌器1台，预算15万元。

用途：动物房灭菌使用

保修期：整机保修3年

需能对动物房笼盒、饮水、饲料、垫料、器械及其他耐高温高压物品进行高效可靠的灭菌处理，用于保障SPF级及普通环境小鼠、大鼠等实验动物的饲养与操作环境无菌。设备需具备双扉结构，可实现屏障设施污染区与洁净区的隔离，防止交叉污染。系统应具备精准可控的灭菌程序，支持饱和蒸汽灭菌、脉动真空等主流方式，并能针对不同物品（如笼盒、饲料、液体、废弃物等）设置定制化循环流程，确保灭菌效果。设备应具备大尺寸触摸屏，实时显示温度、压力、时间等关键参数及运行曲线，并可自动记录历史灭菌数据，支持数据导出及追溯。需配备多类型装载推车与专用灭菌篮筐，满足动物房大批量物品的转运与处理需求，设备主体及内腔材质需采用耐腐蚀的优质不锈钢，确保长期使用稳定性。