关于天津市海河医院医学装备采购意向的院内调研通知

2026001（延期）

需求项目：

| 项目号 | 申请科室 | 专用设备名称 | 数量 （台套） | 预算金额 （万元） | 产品国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 神经外科 | 神经内镜系统 | 1 | 120 | 仅限国产 |
| 6 | 放射科 | 便携移动X射线机 | 1 | 60 | 仅限国产 |
| 7 | 放射科 | X线计算机断层扫描系统 | 1 | 800 | 仅限国产 |
| 11 | 检验科 | 全自动微生物样本处理系统 | 1 | 110 | 仅限国产 |
| 13 | 皮肤科 | 强脉冲光与激光系统 | 1 | 180 | 仅限国产 |
| 14 | 全院 | 紫外线灯车 | 30 | 3 | 仅限国产 |
| 19 | 心内科 | 旋磨介入治疗仪 | 1 | 49 | 不限 |
| 22 | 心内科 | 血动图监测仪 | 1 | 4.9 | 仅限国产 |
| 23 | 急诊科 | 洗胃机 | 1 | 0.95 | 仅限国产 |
| 24 | 急诊科 | 骨髓腔穿刺手钻 | 1 | 3 | 仅限国产 |
| 25 | 急诊科 | 铅衣 | 1 | 0.6 | 仅限国产 |
| 26 | 妇产科 | 胎心检测仪 | 1 | 0.6 | 仅限国产 |

以上医疗器械产品使用年限均不得低于5年。

需求参数：

项目4：神经内镜系统1套，预算120万元。

用途：既能立即开展脑室、血肿等基础内镜手术，也能完全支持高难度的经鼻蝶颅底肿瘤切除术。

保修期：主机系统类、镜体至少3年，器械至少3个月。

一、内窥镜摄像系统主机

1.视频输出：分辨率≥1920×1080

2.图文工作站：集成图文工作站，术中记录全高清录像及高清图片，支持术后复盘

3.设备操控：可通过摄像头操控气腹机、冷光源等设备，实现与一体化手术室无缝连接，提升手术效率；

4.模块化设计：主机可连接多个采集模块，实现单平台双镜联合，两幅腔镜图像同屏分屏显示，满足复杂手术多视角需求；

5.动态调光：可动态调节画面亮度，暗处局部增亮且亮处不过曝，适应脑室深部及颅底不同光照环境；

6.扩展接口：主机内置USB接口≥4个，可接键盘等外接设备，支持术中数据录入与设备扩展；

7.输出端口：3G-SDI≥1个、DVI≥2个，满足多显示器输出及信号传输需求；

8.图像优化：具备纤维镜图像优化功能，腔镜光谱分析处理模式≥2种，提升不同术式图像质量；

9.电气安全：CF-1类，确保术中患者及医护人员安全；

10.画面翻转：术野画面可上下、左右及180°翻转，适应不同入路及体位需求；

11.亮度调节：术野画面亮度≥5级可调，适配脑室、颅底等不同深度手术视野；

12.画中画功能：支持多种同屏显示模式，主画面与参考画面同时呈现；

13.品牌一致性：摄像主机、摄像头、冷光源为同一品牌，确保系统稳定性与兼容性。

二、摄像头

1.图像采集：3个CCD芯片，采集像素≥1920×1080，色彩还原真实，解剖层次清晰；

2.光学变焦：≥2倍光学变焦，变焦范围15～31mm，无需更换镜头即可实现不同视野切换；

3.遥控按键：摄像头≥3个可编程按键，可远程遥控外接设备，术中操作便捷；

4.电气安全：CF级，可直接接触患者，确保手术安全。

三、医用冷光源

1.光源类型：LED冷光源，灯泡寿命≥30000小时

2.色温：≥5800K，接近自然光；

3.电气安全：CF级，可直接接触患者，符合神经外科手术安全要求。

四、导光束

直径≥3.5mm，长度≥230cm，满足神经外科深部手术光传输需求，确保术野照明充足。

五、医用监视器

屏幕尺寸≥27寸，输出模式16:9，视频输入接口DVI、3G-SDI，分辨率≥1920×1280，大尺寸高分辨率确保术者清晰观察术野细节。

六、专用台车

配置内窥镜摄像系统1台、医用冷光源系统1台、光学视镜2条、医用监视器1台、台车1台、手术器械（鼻剪、鼻钳、鼻窥器各至少3把）、气动臂1台。

项目6：便携移动X射线机1套，预算60万元。

用途：设备体积小、重量轻，可单人背负，随取随用，可在院内和院外养老机构多种极端条件下使用，无需冲洗胶片，直接呈现数字化的拍摄结果。

保修期：整体不小于3年

主要技术参数

1.便携式X射线机

1.1管电压：最大管电压≥80KV，可调节；

1.2管电流：最大管电流≥5mA，最小管电流 ≤1mA，可调节

1.3便携X光机重量(含电池，不含平板探测器)	≤4 kg

1.4最大输出功率≥400W

2.平板探测器

2.1有效成像区域	43cm × 43cm；

2.2像素尺寸	≤139μm；

2.3采集矩阵	≥2500×3052；

3.主机系统

3.1便携X光机结构

3.2便携X光机内置电池	可充电

3.3电池续航：单次充满电可连续拍≥200次

4.数字图像处理系统（工作站）

4.1操作支持DR主机摁键曝光、支持远程平板电脑曝光；

4.2图像浏览；

4.3数据管理：符合DICOM3.0标准的管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理；

4.4携行箱具或背包：可收纳主机、探测器等所有配置的一体箱组或背包，方便外出携带

配置组成

便携式x射线机 1台：包含平板探测器、医学影像工作站、主机支架、探测器支架、携行箱具或背包

项目7： X线计算机断层扫描系统1套，预算800万元。

用途：高端64排或以上排数X线计算机断层扫描系统，契合新呼吸楼200床位门诊及住院患者需求。设备具备128层以上成像及0.35秒以下极速扫描，配合70cm大孔径，满足急危重症及心、肺联合诊断需求。标配X线计算机断层扫描系统骨密度及肌肉含量AI辅助诊断系统、 冠脉X线计算机断层扫描系统 AI辅助诊断系统（钙化积分、FFR）、头颈X线计算机断层扫描系统A AI辅助诊断系统（脑灌注、颅内动脉瘤）、儿童骨龄AI评估系统，显著提升诊疗效率。

保修期：整体不小于3年

主要技术规格

扫描架

扫描架孔径：≥70cm

1.2 机架物理倾角（不含数字倾角）：≥±22°

1.3 探测器Z轴覆盖宽度：≥38 mm

1.4 采用动态双焦点技术：标准

1.5 最薄采集层厚：≤0.625mm

1.6 冷却方式：高效风冷或水冷

1.7 探测器类型：新型探测器

1.8 可在扫描床旁进行患者体位、扫描协议选择等操作

扫描床

2.1 扫描床速度：≥150mm/s

2.2 床垂直升降范围：≥40cm

2.3 床垂直升降最低高度：≤45cm

三、X线球管及高压发生器

3.1 球管阳极物理热容量（非等效）：≥7.5MHU或者新型低热容量高散热率球管，热容量≤1MHU

3.2 发生器功率：≥70kW

3.3 最大电压输出：≤140kV

3.4 最小电压输出：≥70kV

3.5 最小电流输出：≤20mA

3.6 最大电流输出：≥600mA

3.7 连续扫描能力：≥60s

四、扫描参数

4.1 最快转速：≤0.35s

4.2 具备128层/圈扫描成像技术

4.3 具备扇区重建技术：≥3扇区

4.4 密度分辨率：≤5mm@0.3%

4.5 图像噪声：≤0.45%

4.6 图像重建速度 ≥40幅/s

4.7 时间分辨率 ≥27ms

4.8 标准图像重建矩阵：≥512×512

4.9 高清图像重建矩阵：≥768×768

五、临床应用软件

5.1 专业测量手段、体积测量、空间测量、高度差测量

5.2 图像数据输出，可刻录DICOM图像光盘并自动生成光盘号，可制作MPEG、AVI、BMP等多种制式光盘，自带DICOM VIEWER，可在任何PC上回放光盘、激光相机DICOM Printer接口，输出自定义特殊布局胶片。

5.3 最大密度投影（MIP）、最小密度投影MinP

5.4 多平面重组（MPR）、表面重建（SSD）、高级容积处理软件VR、任意曲面重建CVMPR、仿真内窥镜功能（VE）

5.5 血管扫描成像功能、主控台可在扫描后直接得到容积图像

5.6 头部扫描自动校正功能、三维处理软件、透明化显示技术、自动窗宽窗位成像

5.7 后颅窝伪影校正功能、自动脑出血量定量分析功能、高级容积漫游功能

5.8 自动一键式去骨CT血管重建，分析数据至少包括：血管长度、管腔最大/最小直径、管腔最大/最小截面面积等

5.9 三维CT仿真内窥镜显示功能：能多角度显示腔道器官内部和外部结构，并能完成动态内窥镜和动态三维评价

5.10 肺部成像优化功能，肺纹理增强功能，低剂量肺普查功能，X线优化滤过功能及装置，呼吸控制语音提示

5.11 适合多种扫描模式、智能低剂量控制扫描功能、婴幼儿扫描专用功能包

六、AI分析和图像重建技术

6.1 心脏成像功能，心电门控扫描系统、重建系统

6.2 微辐射平台，提供最新最先进的微辐射影像重建技术

6.3 高级金属伪影去除功能

6.4 隔室自动摆位校准功能

6.5 深度学习下的人工智能图像重建平台

七、独立工作站

八、配置

配置CT高压注射器1套 CT骨密度及肌肉含量AI辅助诊断系统1套、 冠脉CTA AI辅助诊断系统（钙化积分、FFR）1套、头颈CTA AI辅助诊断系统（脑灌注、颅内动脉瘤）1套、儿童骨龄AI评估系统1套

整机保修（包括球管）：≥3年

项目11：全自动微生物样本处理系统1套，预算110万元。

用途：用于血液体液样本培养后的全自动后处理流程。

保修期：整体保修至少3年

一、技术参数：

1.与系统配套的血培养仪结合可实现自动上机血培养瓶标本，并在培养完成后自动进入后一环节处理流程；

2.用于临床血液及无菌体液培养瓶标本的自动涂片、接种与培养；

3.系统可以自动完成革兰染色前的玻片制备工作，并且可在完成后烘干玻片；

4.兼容各种品牌的临床常用的 90mm 直径标准平板；

5.平板箱可自动选择≥5 种不同类型的平板，可将各种平板分类储存；

6.可同时培养≥50 块平板，并区分普通培养环境和CO2培养环境；

7.系统可以自动粘贴＞6种抗生素纸片用于快速药敏检测；

8.孵育箱可通过摄像头影像自动拍摄平板上的接种物，监测培养状态；

9.系统可自动打印标签，保证样本溯源性；

10.系统可与实验室信息管理系统连接，并具有信号提示功能；

11.系统接种仓气流单向流动且具备空气过滤能力，避免实验室环境污染；

12.提供整机保修≥3年；

13.可匹配扩容匹配的血培养设备1-2台，≥400孔位及工作站

14.完善LIS系统自动传输

项目13：强脉冲光与激光系统1套，预算180万元。

用途：治疗血管性疾病，色素性疾病，面部年轻化等多种疾病。

保修期：整机至少3年

1.强脉冲光工作波长为400nm-1200nm

2.具备波长：≥8种滤光片，且具备有超膜双波截取技术

3.滤光片支持热插拨技术，且系统可自动识别滤光片

4.一次发射脉冲个数：1-3个脉冲可调节，每个子脉冲能量可调节

5.激光波长值：1565nm±10nm

6.系统操作可根据皮肤类型，病变病症，病变深度自动生成预设治疗参数

配置要求：

强脉冲光与激光设备1套

1 主机1台

2 推车1个

3 通用强脉冲光治疗头2套

4 8个可更换光学滤波片（各一个）1套

515nm滤光片

560nm滤光片

590nm滤光片

615nm滤光片

640nm滤光片

695nm滤光片

400-600nm & 800-1200nm痤疮滤光片

530-650nm & 900-1200nm血管滤光片

5 2个可更换蓝宝石导光晶体（各一个）1套

15x35mm导光晶体

8x15mm导光晶体

6 IPL医生防护眼镜2副

7 IPL患者防护眼镜1副

8 联锁插件1个

9 ResurFX 模块1套

10 ResurFX 激光治疗头(带蓝宝石制冷端头)1套

11脚踏开关1个

12 ResurFX医生防护眼镜1套

13 ResurFX患者防护眼镜1套

14 强光警告牌1个

项目14：紫外线灯车30台，预算3万元。

用途：用于空气和物体表面的杀菌消毒，可对病房、诊室、手术室、处置室、走廊等空间进行移动式杀菌处理。

保修期：除灯管外整机保修至少3年

灯管照度：灯管下方垂直1米中央处检测照度不低于100μW/c㎡

灯管配置：2×30W紫外线杀菌灯管

定时范围：0–120 分钟，定时误差≤±10%

灯臂调节：0°–180° 俯仰可调，可锁定

移动：静音万向轮，带刹车

项目19：旋磨介入治疗仪1台，预算49万元。

用途：用于冠状动脉旋磨术，可监视和控制磨头的转速，并向操作人员提供整个程序过程中的性能信息

保修期：整机保修3年

主要应用于冠状动脉粥样硬化斑块的预处理，将冠状动脉内的粥样硬化斑块处理成微粒，可帮助支架更好的通过及释放。

转速控制：最大转速可达200,000rpm，⽆级可调，精度±5%

导管规格：1.25-2.5mm，多种规格

项目22：血动图监测仪1台，预算4.9万元。

用途：用于血动图检查

保修期：整机保修3年

1 设备采用国际通用的阻抗心动图（ICG）技术，使用专用传感器电极采集信号。

2 最好中国健康人群的血流动力学大数据(10万人以上），同时使用该数据在国内外杂志发表过文献，提供相关证明文献。

3 采用人工智能深度学习DL模型，获得精准的个体化参数模型：DL(SBP,DBP,HR,CI,AS,SVRI) ~ 年龄、性别、身高、体重，等基线参数

4 具备心脏血流动力检测功能，可检测评估前负荷、后负荷、心肌收缩功能、舒张功能、心脏泵血功能、做功、短程心率变异性分析等。

5 具备智能高血压分型检测功能：具有个体化、可视化、智能化高血压精准用药大数据图谱专用报告，显示体型、血压、动力、阻力、容量个体化检测结果，通过可视化柱状图显示，报告结果解读便利。

6 电子病历储存系统：存储病例达20万例以上。

7 折叠便携式主机，可匹配不同型号主流打印机、台车使用，满足不同医疗场景应用；

8 可连接无线WIFI，具备USB拓展接口；

9 软件及系统可远程升级，支持远程诊断功能。

10 电源：交、直流两用，内置锂电池：工作时间≥4小时；

11采用专用双联8点接触式电极及抗干扰传感导联线，测量精度更准确；

12 准确性：主要血流动力学指标与有创漂浮导管对比，相关系数在0.8-0.9之间，满足临床需求（提供证明文献）；同时与超声心动图检测心功能指数做对比（可提供证明文献）；在血压控制率方面，可以帮助临床提高达标率至67%（可提供证明文献）；高血压分型功能已经过大样本数据验证（可提供证明文献）

13 重复性：检测值可重复性高，对变化趋势敏感；

14 安全性：无创式检测，对受测者无任何伤害或痛苦；

15 检测报告：智能高血压精准用药大数据图谱专用报告；血流动力检测参数报告单；血流动力波形报告单 ；

16 前负荷：PCWP（肺毛细血管嵌压）；

17 后负荷：SVRI（总外周阻力指数）、AS(主动脉硬化指数)、MAP(平均动脉压)、TPR(总外周阻力)；

18 心脏泵血功能：SV(每搏输出量)、CO(每分钟输出量)、SVI(搏指数) 、CI(心指数)；

19 基础参数：Z0(胸腔基础阻抗)、HR(心率)、TBR（胸腔容量站卧比）、BMI（体质指数）、SBP（收缩压）、DBP（舒张压）；

20 容量管理：TFC（胸肺总液）、TFCI（残余充血）、CRI（充血肾功指数）

项目23：洗胃机1台，预算0.95万元。

用途：口服中毒患者的洗胃治疗

保修期：整体保修3年

1.消化液桶容量：配套的清水桶和污水桶容量应≥15L，减少抢救过程中频繁更换液桶的干扰，保证洗胃操作的连续性。

2.压力精度：压力控制精度误差应＜±5%，确保冲洗过程的安全性与有效性。

3.噪音水平：设备运行噪音应＜60分贝，为患者和医护人员创造一个相对安静的治疗环境。

4.漏电保护：必须符合国家最新医用电气安全标准，具备CF型防电击保护（可直接用于心脏），确保患者绝对安全。

5.消毒灭菌：管路系统应设计为可快速拆卸、易于清洗和消毒，最好能支持高温高压灭菌或配套提供一次性使用管路，严防交叉感染。

6.故障报警系统：必须具备声光报警系统，对管路堵塞、压力异常、液桶未就位、停电等常见故障进行即时提示，确保操作安全。

项目24：骨髓腔穿刺手钻1台，预算3万元。

用途：骨髓腔穿刺输液系统配套设备

保修期：整体保修3年

一、 核心功能与技术参数要求

动力系统：驱动方式：电动驱动。电动驱动能提供稳定、高速的旋转力，确保快速、一次性地穿透骨皮质，缩短建立通路时间（理想状态应小于30秒），减少操作者技术差异带来的失败率。

转速控制：设备应具备高扭矩和恒定的转速控制，以确保在不同骨质密度（如儿童、成人、老年人骨质疏松）情况下都能平稳穿刺，防止卡针或滑针。穿刺针（套针）要求：必须为医用级不锈钢，强度高，耐腐蚀，确保一次性使用无断裂风险。一体化设计：针芯与套管必须为预组装无菌包装，即拆即用，节省抢救准备时间。深度控制：针具必须带有可调节或固定的深度限位装置（安全挡板），能根据不同穿刺部位（如胫骨近端、肱骨近端、胸骨等）和不同患者群体（成人、儿童、婴儿）的解剖特点，自动限制穿刺深度，有效避免穿透对侧骨皮质损伤重要组织，极大提升安全性。针尖设计：针尖应为特制的钻头式或斜面菱形设计，具有自攻性，利于穿透坚硬的骨皮质。安全性要求：稳定性：设备在穿刺过程中必须保持绝对稳定，无晃动，确保穿刺路径精准。防滑设计：手持部位应有防滑纹理，即便在潮湿（如血液、液体）的抢救环境下也能稳固握持。电池指示：设备应具备清晰的电池电量显示系统（如LED指示灯），确保在每次抢救前都能快速确认电量充足，避免在操作中因电量耗尽而中断。

便捷性与效率要求：重量与平衡：整机（手钻）应轻量化设计（理想重量低于300g），符合人体工程学，握持舒适，长时间操作不疲劳，方便在狭小的抢救空间内多角度操作。操作简便性：整个操作流程应极度简化，无需复杂设置，适合各级医生护士在紧急状态下使用。快速准备：从开封设备到准备就绪，时间应控制在10秒以内。

二、 配套与兼容性要求

针具规格：设备必须能兼容不同型号的穿刺针，至少包括：儿童针，标准成人针，肥胖成人/特殊部位针（如用于肱骨，通常为45mm长度）。

输液兼容性：穿刺成功后，置入的骨髓腔导管必须能直接连接标准鲁尔接头，无缝对接我院现有的输液管路、三通、加压输液袋和注射器，实现快速输液、给药（包括所有复苏药物、液体、血液制品），流速应能满足抢救需求（通常加压下可达>100mL/min）。

三、 培训与售后要求

培训服务：供应商必须提供全面的临床应用培训，包括但不限于：理论授课（适应症、禁忌症、解剖位置）。高仿真模型实操训练（提供训练用模型和针具）。现场指导直至我科核心医护人员能独立熟练操作。耗材保障：必须确保穿刺针等一次性耗材的长期、稳定供应，且价格在合理范围内。

项目25：铅衣1套，预算0.6万元。

用途：介入室人员防护用

保修期：

铅防护衣：铅当量：≥0.50mmPb（正面主防护区）；采用新型柔性复合防护材料（如：超细铅粉/硫酸钡与聚合物混合），非传统纯橡胶铅衣，确保轻盈柔软；重量需≤6kg，大幅减轻术者负担；前后分身式或长袍式，符合人体工学，覆盖甲状腺、胸腺、性腺等重要器官；需配备中号，适配普通体型医护；透气、吸汗、可拆卸清洗的抗菌内衬。

铅防护帽：铅当量：≥0.50mmPb；必须为宽檐帽款式，能有效防护头部及晶状体（导致白内障的关键部位）；与铅衣同系列材质，确保轻便；舒适、吸汗、可调节头围内衬。

铅防护围脖：铅当量：≥0.50mmPb；立领式或围兜式，高度应能完全覆盖甲状腺（颈部）；最好能与铅帽或铅衣有连接搭扣，防止移位露出缝隙。

铅防护眼镜：铅当量：≥0.50mmPb；侧翼防护式（必须完全遮挡来自侧方的散射辐射），款式时尚轻便；耐汗蚀、防过敏材质镜框，可兼容术者佩戴的近视/远视眼镜。

项目26：胎心检测仪1台，预算0.6万元。

用途：用于急诊产妇胎心检测

保修期：整机保修3年

实时采集胎儿心率信号，胎心异常自动声光报警，数据存储、回放与打印输出