关于天津市海河医院医学装备采购意向的院内调研通知2026002

需求项目：

| 项目号 | 申请科室 | 专用设备名称 | 数量 （台套） | 预算金额 （万元） | 产品国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症医学科 | 中央监护 | 1 |  | 仅限国产 |
| 2 | 重症医学科 | 吊桥 | 20 | 90 | 仅限国产 |
| 3 | 结核病区 | 床单位消毒机 | 6 | 10.2 | 仅限国产 |
| 4 | 结核气管镜 | 超细电子支气管内窥镜 | 1 | 46 | 不限 |
| 5 | 内镜中心 | 电子结肠镜 | 1 | 49 | 不限 |
| 6 | 皮肤科 | 纳米毛囊清洁仪 | 1 | 4.98 | 仅限国产 |
| 7 | 皮肤科 | 碳酸泉养护仪 | 1 | 4.95 | 仅限国产 |
| 8 | 保卫科 | 安检设备 | 1 | 20 | 仅限国产 |
| 9 | 结核精准检测中心 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 25 | 仅限国产 |
| 10 | 结核精准检测中心 | 低速离心机 | 1 | 8 | 仅限国产 |
| 11 | 结核精准检测中心 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 4.8 | 仅限国产 |
| 12 | 检验科 | 核酸快速检测设备 | 1 | 4.8 | 仅限国产 |
| 13 | 检验科 | 核酸提取设备 | 1 | 0.5 | 仅限国产 |
| 14 | 检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 4.9 | 仅限国产 |
| 15 | 检验科 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 0.5 | 仅限国产 |
| 16 | 检验科 | 比浊仪 | 1 | 4 | 不限 |
| 17 | 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 5 | 仅限国产 |
| 18 | 检验科 | 医用电热恒温培养箱 | 1 | 0.5 | 仅限国产 |
| 19 | 检验科 | 离心机 | 2 | 5 | 仅限国产 |
| 20 | 检验科 | 尿离心机 | 1 | 1 | 仅限国产 |
| 21 | 检验科 | 金属浴 | 1 | 0.5 | 仅限国产 |
| 22 | 检验科 | 多管涡旋混匀仪 | 1 | 0.9 | 仅限国产 |
| 23 | 检验科 | 移液器 | 6 | 0.72 | 仅限国产 |

以上医疗器械产品使用年限均不得低于5年，报修期均3年起。

需求参数：

项目1：中央监护1套。

- 所有仪器及附件均为天津市政府采购框架协议入围产品。报价需与框架协议中标价格相符。

- 报价仅需报单台价格，分项列出中央监护站、单台监护、附件（需注明功能）等价格。

- 普通监护与重症监护需满足连接至同一台中央监护站。

- 普通监护单机需满足天津市2025-2026年度医用电子生理参数检测仪器设备框架协议采购项目（项目编号：TGPC-2025-KA-0002）框架协议第10包参数。

- 重症监护单机需满足天津市2025-2026年度医用电子生理参数检测仪器设备框架协议采购项目（项目编号：TGPC-2025-KA-0002）框架协议第14包参数。

项目2：吊桥20台，预算90万元。

1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：6KVA；

2、桥身长2500～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明灯2个；

3、干段塔： 1个（左右移动距离500mm）。配置如下：

⑴仪器平台：2层（高度可调），圆角防撞设计；

⑵气体终端标准配置：氧气1个、压缩空气2个；

⑶电源插座：8个、220V 、10A；

⑷旋转角度：0～340°；

⑸刹车制动；

⑹接地端子：2个；

⑺网络接口：RJ45  1个；

⑻抽屉1个；

⑼干段塔净载重量：≥150kg；

4、湿段塔： 1个（左右移动距离500mm）。配置如下：

⑴仪器平台2层（高度可调），圆角防撞设计；

⑵气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引2个；

⑶电源插座：8个、220V 、10A；

⑷接地端子2个；

⑸不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个；

⑹储物篓1个；

⑺抽屉1个；

⑻旋转角度：0～340°；

⑼刹车制动；

⑽湿段塔净载重量：≥150kg；

5、主体材料采用高强度铝合金型材；

6、表面处理采用静电喷涂；

7、吸顶式安装，稳定牢固。

项目3：床单位消毒机6台，预算10.2万元。

1.臭氧输出浓度≥500mg/m³o

2.床袋与第三方通用

3.消毒时间可调

4.双路输出可同时消毒

5.消毒效果具有相应的权威检测报告

6.脚轮不易损坏，方便移动

7.臭氧发生器3年以上免费维修

项目4：超细电子支气管内窥镜1套，预算46万元。

1．视野角度≥90°

2．视野方向0°(直视)。

3．景深2-50mm

4．先端部外径≤3.0mm，软性部外径≤3.7mm

5．有效长度≥600mm

6．钳子管道内径≥1.7mm

7．弯曲角度 上≥210° 下≥130°

8．具备插入管旋转功能，只需旋转内镜操作部上的环，即可将插入部向左或向右旋转120°

项目5：电子结肠镜1套，预算49万元。

1.支持高清图像传输

2.可支持具备特殊光成像观察功能，（NBI窄带成像观察、DSI双色光谱成像、CBI光学染色、VIST光电复合染色成像）四种观察模式满足其中任何其中一个 .该功能可充分显示黏膜浅表血管或黏膜组织形态的细微变化，进行观察，用于辅助临床判断气管、食道、胃、结肠等病变和早期癌变组织。

3.具有新型连接功能，一触式插拔，无需连接电缆

4.导光束≥3条

5.具有副送水功能，随时冲洗消化道秽物及治疗出血等，并且提高超声探头的操作性能

6.肠镜镜身支持强力传导、智能弯曲、硬度可变功能，操作部下端有硬度调节旋钮，提高内镜的插入性能，减少病人痛苦

7. 内镜全长≥1655mm、有效长度≥1330mm

8.视野角≥170度，宽视野使结肠检查无盲点，提高检查效率，减少病人痛苦

9.弯曲角度上≥180度，下≥180度，左≥160度，右≥160度

10.先端部外径≤12.2mm

11.插入部外径≤12mm

12.景深5mm-100mm

13.钳子管道内径≥3.2mm

14.内镜全防水设计，洗消时无需防水帽，简化操作流程及洗消流程，提高内镜洗消的安全性，避免人为误操作导致的内镜进水故障。

15.配合接收装置可支持内镜导航功能

项目6：纳米毛囊清洁仪1台，预算4.98万元。

1.功能效果：头皮/毛囊清洁、均衡头皮出油、修复头皮、按摩效果

2.耗水量：约3-4L/min

项目7：碳酸泉养护仪1台，预算4.95万元。

1.供水温度：20℃~42℃

2.供水水压：0.15MPa-0.8MPa

3.耗水量：3-8L/min

4.二氧化碳供给压力：0.25MPa--->0.35MPa

5.二氧化碳气体出口浓度：2000ppm以上

项目8：安检设备1套，预算20万元。

一、智能安检机1台：

1、设备应采用双源多能量X射线检查技术，具有两个视角成像功能，射线束方向为水平和垂直两个面的方向照射，同时融合了智能识别、人包关联、变速检测及智能节能等功能，可以更好的解决由于安检员集中度不高造成的漏检以及高峰期安检压力过大等问题；通道宽度：650mm±5mm；通道高度：500mm±5mm；

2、线分辨力：底照视角：φ0.102mm（AWG38）；侧照视角：φ0.102mm（AWG38）；空间分辨力：能够分辨最小线对直径1mm ；

3、在0.3m/s速度下，两个X射线产生装置，单次检查剂量应小于等于10μGy；

4、设备应节能环保，当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行；

5、设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储；

6、当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板；

7、设备应具有一键报警功能，设备的显示屏应具有一键报警按钮。当一键报警被触发时,设备应能将一键报警信息上传至远程平台；（以第三方检测报告为准）

8、违禁品识别种类不少于：35大类64小类；

9、需支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%；

10、危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置；（以第三方检测报告为准）

11、主控和终端应能自动校时，需具有计时备份功能，当任何一方突发异常情况时，均可又对终端进行校时，恢复设备的正常计时功能；

12、当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s；

13、设备应具备不小于0.6米平板接物架，传送带高度不低于600mm；

14、整机外露进入设备孔隙应小于6mm；（以第三方检测报告为准）

15、电源：220VAC(±10%) 50±3Hz；

16、功耗：≤1kVA；

17、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求。

18、安检设备需接入本院现有平台，提供无缝接入证明。

二、智能安检门1台：

1、设备应具有金属检测功能、热成像测温、人脸抓拍功能等功能；

2、采用前后双7寸液晶屏显示，用于客流和报警数据及人体温度展示，前后显示界面可进行切换；

3、需具备多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持不少于33区位。每个区域255级灵敏度等级调节；

4、探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；

5、探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；

6、温度测量误差：在33℃-42℃范围内，测温误差均不大于0.2℃；

7、需具备温度异常报警功能：当检测到人员体温超过预设值时，可发出语音及提示及声光报警信息、联动抓图并将图片上传，图片包括可见光图片及热成像图片，可在图片上叠加温度信息；

8、需具备口罩检测功能：可对受检人员是否带口罩进行检测，对不带口罩的人员可联动系统报警，报警音频可自定义，同时能够联网远程报警；

9、需具备报警显示功能：应可在1、6、12、18、11、22、33共7种区位模式间切换；系统前后两侧都有LED灯条，可显示引起报警的金属物的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警；（以第三方检测报告为准）

10、通行速度：应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；

11、需具备计数功能：应能记录有效受检人数和发生过警报的人数，并支持复位清零；

12、设备需具备嵌入式摄像头：在门板内侧安装有2台摄像头采集图像，并可将采集到的视频图像信息上传至服务器；

13、设备应可在门头主机内建立人脸数据库，可存储不少于30万张人脸；支持对人脸进行属性识别，识别结果为输出属性按照性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等分类；可对存储的人脸按照不同名单进行分类，分类的名称可修改便捷，不同名单分类可联动不同的处理方式（如黑白名单）；

14、需具备联动功能：门板底部左右电源面板共支持不少于4路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）（以第三方检测报告为准）

15、需具备面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；（以第三方检测报告为准）

16、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；

17、工作电源：110V～240V，50/60Hz。

18、安检设备需接入本院现有平台，并提供无缝接入证明。

三、液体探测仪1台：

1、应采用非接触式检测，在不打开容器的条件下实现液态物品检测；

2、仪器应配备不小于8寸触摸液晶显示屏，采用中文或图形界面，自带光源，使用人员应能根据使用环境调节液晶屏幕的亮度；

3、应能够提供声光、液晶显示屏文字或图案等报警方式，报警声音应能关闭；

4、应具有两个功能模块，一个检测非金属材质的容器，一个检测金属材质的容器；每个功能模块都应具有一个标示明显的检测平台；两个功能模块应能够各自独立工作，实现金属容器和非金属容器的同时检测，互不影响；

5、仪器应能对以下材质及规格容器内液体进行检测：塑料/玻璃/陶瓷：高度：不小于3cm，最大高度不限；直径：3cm≤直径≤20cm；壁厚：玻璃/陶瓷：≤5mm；塑料：≤3.5mm；铝罐/铁罐：高度：不小于3cm，最大高度不限；直径：3cm≤直径≤20cm；壁厚：铁罐≤0.2mm 铝罐≤0.3mm；（以第三方检测报告为准）

6、仪器应能对符合材质及壁厚要求的容器内的以下易燃易爆液体检测并报警：1、乙醚 2、异丙醚 3、甲醇 3、苯 4、氯苯 5、硝基苯 6、丙酮 6、溴苯 7、40%氢氧化钠水溶液 8、40%氢氧化钾水溶液等145种以上液体；

7、仪器启动时间应小于等于1.9s；（以第三方检测报告为准）

8、可以通过U盘进行软件升级和算法升级；

9、仪器的检测数据存储量应不小于100000条，且支持内存卡扩充；能够对检测结果进行查看，并能够通过USB或WIFI将数据导出；

10、工作电压 AC 100V-240V (50/60Hz)；

11、仪器重量应≤5kg。

四、手持金属探测器1台：

1、外形尺寸不小于：415mm(长）×85mm(宽）×45mm(高）；

2、电源：标配不小于6F22ND 9V 电池，可充电；

3、灵敏度高，需能探测一枚大头针大小金属物品；

4、具有声光和振动报警双重提示方式，可准确快速判断金属位置；

5、具有高低灵敏度调节按钮，可根据实际需求调节探测灵敏度；

6、重量≤340g。

五、综合安防管理平台扩容1套：

本次系统建设要求基于海河医院原有安防管理平台做扩容，实现本次新增的安检设备的统一接入管理，同时将安检设备实时探测数据、异常预警数据接入平台进行联网应用，满足用户安检流程线上闭环、安检人员线上监管等业务需求，需具备如下功能：

1、图上安检

提供安检资源上图应用，可基于静态地图或GIS地图展示安检设备的空间分布，支持统计指定安检区域的设备在离线状态、检测人包数量、异常预警数量，支持实时接收安检告警并查看详情、处置闭环，满足中心端用户远程查看安检区实况信息以及查询历史数据的需求。

2、事件管控

提供独立的安检告警中心，用于接收安检异常探测事件，可针对不同的违禁品类型设置不同的告警等级，支持查看详情及处置闭环。支持查询历史异常事件，包括包裹异常预警、安检门金属侦测、分类检测安检门告警、人体温度异常等。

3、统计分析

支持统计指定时间段内的安检检测数据，反馈阶段性的安检概况，支持按区域维度、以日周月年为周期，针对过检包裹及各类违禁品数目、过检客流人数及金属告警、温度异常告警等信息的统计分析，支持表格、柱状图、折线图方式进行展示，可通过表格或者统计图两种方式进行数据导出。

项目9：全自动医用PCR分析系统1台，预算25万元。

1.样本容量：2×48孔×0.2ml

2.适用耗材：0.2ml PCR管、8连管

3. 样本线性范围：10⁰-1010个拷贝

4. 灵敏度：检测单拷贝

5.样品容积：15～100μl

6.荧光探针：

通道1:FAM、SYBR-Green

通道2:VIC、HEX、JOE、TET

通道3:ROX、Texas-Red

通道4:CY5

通道5:QUASAR705、CY5.5

通道6:ATTO425

通道7:CY7

通道8:AF405

7. 附加性能：仪器特有双反应模块，每个模块(8×6孔)可同时运行两个不同的反应程序，相当于2台仪器，用户可灵活选择。

项目10：低速离心机1台，预算8万元。

1.具备医疗器械注册证

2.机身、机箱耐腐蚀、耐消毒剂

3.转速：2000~4000r/min

4.启动计时，到达转速后计时，瞬时离心计时

5.停机分档加减速；停机自动开盖

6.温度设定范围-20℃~+40℃：±1℃。

7.水平转子，袋盖气密性试管筒。配备1.5mL和5mL两种适适配器

项目11：二氧化碳培养箱1台，预算4.8万元。

1.主要用途:应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养，常见于细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应等2.技术参数:

2.容积:>170L

3.智能触摸显示屏，屏幕尺寸:>7寸

4.温度控制范围，室温:+3°C~55°C

5.温度均匀性:±0.3°C，温度波动度:±0.1°C2.5开门≤30s、关门后≤4分钟温度恢复至初始值98%2.6 CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度:±0.1%，开≤30s、关门后≤4分钟CO2浓度恢复至标准要求以内2.7高精度红外传感器(IR)，耐温≥190°C，可进行≥300次以上干热灭菌循环2.8具有一键灭菌功能

6.镜面304不锈钢内胆，一体式冲压成型，无支架、无螺钉、大圆弧无死角结构

7.箱体前部带有排水孔

项目12：核酸快速检测设备1台，预算4.8万元。

1、测试项目：甲型流感/乙型流感/呼吸道合胞病毒；肺炎支原体/肺炎衣原体/腺病毒。

2、测定时间：≤35分钟测试完成。

3、检测通道数：≥12通道，可以同时开展不同项目检测。

4、灵敏度：可检测单拷贝基因，≤500拷贝/毫升。

5、体积小巧能放到生物安全柜使用。

项目13：核酸提取设备1台，预算0.5万元。

1.样本通量：一次可处理1～32个样本

2.使用耗材：96深孔板

3.工作体积：50-1000μL

4.提纯孔间差CV<5%

5.加热温度：室温~140

6.提取时间：20-40min(由所选试剂和体积决定)

7、污染防控：内置UV紫外灭菌灯

8、用于病毒十二项核酸提取

项目14：全自动化学发光免疫分析仪1台，预算4.9万元。

1.检测速度：600 测试/小时

2.试剂位 ：30个，2°C-8°C冷藏功能

3.样本位：至少100个

4.加样量：最小仅需5μL

5.条码扫描，可识别溶血、黄疸、脂血

6.急诊样品可以随时加入，无需停机操作

7.长宽高≤180cm

8.用于IL-6、PCT、HBP等项目的检测

项目15：干式荧光免疫分析仪1台，预算0.5万元。

1.同时间多项目检测

2.检测速度在8min之内

3.可智能选择保存结果时间区间

4.支持 LIS 连接、电脑连接

5.宽高≤40cm,长≤48cm

6.用于心衰指标检测

项目16：比浊仪1台，预算4万元。

1.配套 Vitek2系列鉴定药敏分析系统使用，可以检测浊度范围为0-4.0麦氏。

2.记录菌悬液浊度值并与样本号关联，自动将浊度值发送至VITEK2，实现药敏结果可溯源菌悬液浊度。

3．配套定标管长期有效，方便进行比浊仪校准和定标。

项目17：二氧化碳培养箱1台，预算5万元。

1.容量：≥300L

2.温度控制范围（℃）Rt+5-60

3.温度波动（℃)：±0.5

4.温度均匀性（℃)：±1.0

5.CO2浓度控制范围：0-20(vol%)

项目18：医用电热恒温培养箱1台，预算0.5万元。

1.容量≥50L

2.温度控制范围（℃）Rt+5-85

3.显示精度0.1℃

4.监视/控制误差：±1℃

5.长宽高均不超过70cm

项目19：离心机2台，预算5万元。

1.最高转速：≥4000 r/min

2.转速偏差：±10rpm

3.最大相对离心力：4835g

4.定时范围：1-99min

5.整机噪音：≤65dB(A)

6.单次离心不少于100支真空采血管

项目20：尿离心机1台，预算1万元。

1.最高转速：≥4000r/min。

2.转速偏差：±10rpm。

3.定时范围：1-99min。

4.水平转子-吊篮×4组。

5.适配器：15ml×24支。

项目21：金属浴1台，预算0.5万元。

1.1.5ml离心管

2.孔位大于24

3.温度范围大于100度

项目22：多管涡旋混匀仪1台，预算0.9万元。

1.转速范围：500-2500rpm，无级调速，精度±50rpm

2.振幅/周转直径：3.6mm

3.标配12mm泡沫试管架（50孔）

4.定时范围：1min-100h

项目23：移液器6把，预算0.72万元。

3把0.5-5ml

1把2-20ul

1把10-100ul

1把0.5-10ul