关于天津市海河医院医学装备采购意向的院内调研通知2026003

需求项目：

| 项目号 | 申请科室 | 专用设备名称 | 数量 （台套） | 预算金额 （万元） | 产品国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症医学科 | 电动病床 |  |  | 仅限国产 |
| 2 | 重症医学科 | 称重电动病床 |  |  | 仅限国产 |

以上医疗器械产品使用年限均不得低于10年，报修期均3年起。

本次调研提供单台报价，无预算台数、金额。

需求参数：

项目1：电动病床。

- 包含护栏内外侧控制器、手持控制器。

- 整体升降、背部上升、膝部上升、头低脚高、头高脚低、背膝同步联动、CPR等均为电动控制。

- 电动病床具有急停开关，按急停开关时,病床电控功能的所有动作应立即停止。

- 最大承重能力≥200kg。

- 可拆卸式床头、床尾板。

- 四片式阻尼护栏可一键释放。

- 病床足端两侧脚轮具有中控刹车踏板。

- 具备四角防撞轮。

- 整床设计使用寿命≥10年。

- 配备床垫。

项目2：称重电动病床。

- 包含护栏内外侧控制器、手持控制器。

- 整体升降、背部上升、膝部上升、头低脚高、头高脚低、背膝同步联动、CPR等均为电动控制。

- 电动病床具有急停开关，按急停开关时,病床电控功能的所有动作应立即停止。

- 最大承重能力≥200kg。

- 可拆卸式床头、床尾板。

- 四片式阻尼护栏可一键释放。

- 病床足端两侧脚轮具有中控刹车踏板。

- 具备四角防撞轮。

- 整床设计使用寿命≥10年。

- 配备床垫。

- 具备称重功能，称重功能不受病人体位影响。

- 称重数据可实时查看，并存储多组数据。