关于天津市海河医院医学装备采购意向的院内调研通知2026004

需求项目：

| 项目号 | 申请科室 | 专用设备名称 | 数量 （台套） | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输血科 | 全自动血液成分分离机 | 1 | 50 |
| 2 | 输血科 | 数码恒温血小板震荡保存箱 | 1 | 5 |
| 3 | 血液净化中心 | 透析水处理系统 | 1 | 70 |
| 4 | 微生态医学科 | 呼气分析仪 | 1 | 32 |
| 5 | 微生态医学科 | 微生物快速检测仪 | 1 | 12 |
| 6 | 康复医学科 | 中药熏蒸机 | 3 | 10.5 |
| 7 | 康复医学科 | 经颅磁脑反射治疗机 | 1 | 20 |
| 8 | 康复医学科 | 冲击波治疗仪 | 1 | 40 |

以上产品保修期均3年起。

需求参数：

项目1：全自动血液成分分离机

技术情况

1.工作原理：连续式物理离心模式根据血液成分密度进行分离

2.全中文操作界面，操作人员可采用手动+自动方式，支持软件升级

临床性能参数:

1.自体血液成分采集-血小板/血浆/红细胞

2.干细胞采集

3.血液治疗

（1）治疗性血浆置换

（2）治疗性红细胞去除与置换

（3）去除白细胞或血小板

（4）可拓展血浆吸附治疗：

安全性能：

1.采血全流程监测及报警装置。

2.断电保护功能，断电时能继续运行，保证将体外血液安全回输给患者；恢复供电后保留原先参数并继续分离。

项目2：数码恒温血小板震荡保存箱

1.控温方式:数字信号采集控制技术
2.控温范围:22℃+2℃、控温精度:≤±0.1℃

3.振荡方式:连续左右往复，水平振荡
4.振荡频率:60±5周/分钟、振荡幅度;50mm±5

5.液晶触摸屏，全中文操作界面，操作简单便捷

6.具有USB数据导出功能，实现数据可追溯性，可实时打印温度记录。

7.配备备用电池，可在断电情况下实时显示并记录箱内温度和运行状况。

8.声光报警系统，具有温度超高/低温报警、断电报警、电机故障报警、门未关超时报警、后备电池低电量报警等完善的报警系统。

9.具有紫外线消毒和照明功能，开门自动停止。

项目3：透析水处理系统

1.出水量2500~3000L，冬季衰减率小于20%。

2.双级反渗透全自动整机热消毒（包括管路和反渗膜）。

3.反渗水循环管路系统设计为U型管，末端小循环，避免死腔形成，保证反渗透主机和输送管道中的水循环流动，避免微生物污染风险。

4.反渗水管路采用PEX—C或者不锈钢316材质。

项目4：呼气分析仪

一、产品用途

1. 检测菌群失衡、小肠细菌过度生长、小肠黏膜完整性、肠道清洁度评估等。

2. 呼出氢气、甲烷和呼出一氧化氮联检，用于评价菌群失衡或炎症及其相关的疾病，适合评估消化系统疾病相关炎症等。

二、技术参数

1.采样方式：具备在线和离线两种呼气采样方式，满足不同的采样场景。

2.检测指标：H2、CH4、CO2和O2，可通过呼气末CO2和O2浓度校正H2与CH4的浓度。

3.检测范围：(1)H2：0-200ppm；(2)CH4：0-75ppm；(3)CO2：0-7%。

4.分辨率：H2/CH4：1ppm；CO2：0.1%。

5.准确性(与标准配气的比较)

(1)H2：±2ppm或5%，两者取较大值；(2)CH4：±2ppm或5%，两者取较大值；(3)CO2：±1%。

6.重复性：相对标准偏差ESD应在10%内。

7.响应时间：≤15s。

8.开机预热：≤15分钟，预热结束即可使用，无需每天使用前校准。

9.采样过滤：吸入过滤器可过滤环境中有害气体与细菌病毒等微生物，严防交叉感染；呼出过滤器严防细菌病毒等微生物进入体内。

10.设备具有防止湿气影响测试结果的装置。

11.质量控制

(1)仪器自动监控并提示测试状态(包括吸气、憋气、呼气末、呼气流速、压力与时间等)和分析过程，确保采样和分析的准确性与重复性。

(2)仪器至少具有标准气检验校准和呼出气检验校准两种质控方式，保证临床准确性。

12.设备的排气装置具备细菌、病毒等微生物的过滤功能，满足院感要求，避免测试后室内的污染。

13.仪器系统可与医院HIS等系统数据互联。

项目5：微生物快速检测仪

主要用途与要求：

对0.5~5微米的悬浮于液体中的细菌进行快速计数，无需培养长菌落。

技术参数：

1、可检测颗粒直径：0.5~5μm；

2、可抛弃式检测，无交叉污染，无接触风险；

3、检测结果需包含颗粒浓度、颗粒大小、平均直径等；

4、样本量10微升，库尔特原理，10微升样本全计数；

5、变异系数：CV≤10%；

6、提供分区计算以及稀释计算的功能，可以对单一样本中混入其他的杂质进行初筛并分别计数，对于混合样本可以根据粒径大小进行分别计数；

7、检测浓度5×104~1.5×107个/mL，无需添加其他稀释液；

8、无需培养，悬液计数，检测时间: ≤120s；

9、支持数据导出：至少为USB2.0接口，文件格式至少包含csv、excel格式。

项目6：中药熏蒸机

1.配备皮肤温度传感器与实时温度显示功能，传感器测量精度≤±1℃；皮肤温度达到 45℃时设备自动发出声光提示。

2.蒸汽输出口设置防烫伤防护结构及醒目安全警示标识，设备最大熏蒸温度 ≤53℃。

3.熏蒸时间1~35 分钟分档可调，时间误差≤±10s；治疗时长结束后自动停止出汽，并同步发出提示信号。

4.熏蒸气压分档可调，最大工作气压 ≤40kPa。

5.内置防干烧保护功能，药液箱缺液时设备无法启动加热，并触发缺液提示。

6.配备手动、自动双模式泄压阀；药液箱支持手动、自动排液功能，药液箱最高预热温度≤95℃，预热温度可分档调节。

（四）人机交互与功能提示

7.操作界面为彩色触摸屏，操作直观便捷。

8.设备支持全场景声音提示，涵盖按键操作、预热完成、治疗结束、缺液报警等状态提醒。

9.设备具有显示功能，可显示药液温度、熏洗温度、预热温度、皮肤温度、功率设置、设备状态、设备功能、治疗时间等。

10.配置多向旋转机械臂，机械臂外层加装硅胶保护套，避免使用过程中夹伤人员。

采用双喷头独立控制设计

项目7：经颅磁脑反射治疗机

1.产品名称明确标注 “脑反射治疗”，提供有效医疗器械注册证。

2.适用范围：可用于缺血性脑血管病、神经衰弱、失眠、脑疲劳、脑损伤性疾病、肢体运动功能障碍、偏头痛等病症的辅助治疗，适用于康复科临床使用。

3.主机可对各治疗模块独立控制、分别显示。

4.设备为双通道独立输出，支持两名患者同时开展治疗；肢体反射治疗采用四通道独立输出。

5.主机搭载显示屏，操作与显示一体化，具备患者治疗方案储存、查询、打印功能。

6.整机配备治疗体数量≥6 个；治疗体搭配可调节弹力带，可根据不同患者头围灵活适配佩戴。

7.磁感应强度可调节，3mT-30mT。

8.磁场刺激频率不少于 2 种，包含 55Hz±1Hz、69Hz±1Hz，提供第三方检测报告。

9.小脑最大输出电流：≤40mA，输出最大电压峰峰值为12VP-P±20%。

10.肢体最大输出电流：≤100mA；输出最大电压峰峰值80VP-P±20%。

11.振动功能：振动强度与振动频率可多档调节。

12.音频刺激为专用调制频率刺激，非普通白噪音。

项目8：冲击波治疗仪

1.主机、治疗手柄、治疗头为同一品牌，整机采用可移动式柜式设计，主机与空气压缩机分体布局，集成台车结构。

2.设备供电：适配常规临床供电环境。

3.主机采用触控操作界面，治疗气压1.5bar~4bar 连续可调。

4.工作频率至少包含4Hz、8Hz、12Hz、20Hz四档。

5.空气压缩机运行噪音≤50分贝。

6.配备高低能量两款专用手柄：低能量手柄能量密度≥1.7mJ/mm²，高能量手柄能量密度≥2.6mJ/mm²。

7.手柄自带独立使用计数器、控制开关；配置减震握把，降低操作反作用力

8.整机配套不少于 3个专用治疗头

9.治疗头最大工作脉宽≤5μs

10.产品注册证载明适用范围：供临床治疗骨骼附近软组织慢性疼痛，不含单纯辅助治疗、疼痛缓解类描述。