呼吸机技术参数

数量：2台 需求为国产设备

1、电动电控呼吸机，通过涡轮供气。可用于儿童到成人的呼吸支持和治疗。

2、通气模式包括容量控制、压力控制、压力调解容量保证通气、压力支持通气、同步间歇指令通气、无创通气、高流量氧疗等。

3、设置参数：

（1）潮气量：20ml~2000ml

（2）呼吸频率：4—150BPM

（3）峰值流量≥240L/min

（4）PEEP/CPAP：≥1㎝H2O

（5）最大气道压力≥100cmH2O

（6） VC流速可调：0-100%递减

（7）呼气触发灵敏度：≥70%

（8）窒息时间：≥2s

（9） Vt／公斤体重

4、具备流速、容量双触发

5、可监测吸入和呼出潮气量，分钟通气量，自主呼吸潮气量，自主呼吸分钟通气量

6、压力监测有峰压，平台压，呼气末正压，平均压

7、流速监测峰值流速，平均流速

8、监测呼吸频率，自主呼吸频率，呼吸比，吸气时间

9、氧浓度监测，潮气量/ 理想体重

10、呼吸功监测，机械功和病人做功

11、肺牵张指数，顺应性，肺弹性，浅快呼吸指数，呼吸时间常数，

12、连续驱动压，P0.1口腔闭合压、吸气及呼气阻力，

13、可监测P-V、F-V、p-f三条呼吸环且具备参考环；

14、具有供气压力，气道压力，分钟通气量，氧浓度，呼吸频率，窒息报警时间，供电、硬件故障等参数报警

15、内置教学软件

16、后备电池≥120分钟

17、液晶触摸屏幕不小于12英寸

18、可储存波形记录和屏幕截图，并可通过USB导出

19、流量传感器非耗材型，且必须能够在雾化和长时间湿化条件下使用。

20、具备自检系统，可测算管路顺应性以及弹性，也可跳过自检紧急通气。

21、阐明机器消毒方案