呼吸专科医疗设备需求参数

1. 微网雾化器（7台）

用途：用于雾化吸入，起到清洁气道、稀释痰液、局部消炎等治疗效果；  
1.2、配套要求：支持一次性使用雾化器（微网）与医用微网雾化器配套使用；  
2、技术和性能参数  
2.1、雾化器超声振荡频率满足108khz,误差范围±10%；  
2.2、雾化器最大雾化率≥0.2ml/min；  
2.3、雾化器产生的雾粒的中位粒径满足4μm，误差不超过25%；  
2.4、雾化杯残液量≤0.1ml；  
2.5、雾化杯容积≥8ml，误差为±10%；  
2.6、雾化器的雾化杯内温度：≤60℃；  
2.7、雾化器正常工作时的整机噪声≤50db；  
2.8、耗材需以无菌形式入院使用，包括咬嘴、大面罩、小面罩、雾化杯组件（微网）

1. 医用控温仪（1台）