**血液透析机****需求参数（8台）**

数量：8台，需求产品为国产

标准配置:

1．彩色液晶操作面板

2．血泵

3．肝素泵

4．空气监测

5．漏血检测器

6．后备电池： 停电时自动跳转后备电池供电, 支持体外循环监测,报警系统。运行时间 >25分钟, 断电数据保存功能。

7．在线尿毒素清除率，

8．在线血压监测模块

9．供电：220V AC, 50Hz

10．供水：压力范围：至少包含 1.5-6bar; 温度范围：至少包含 5 °C~30 °C

11．消毒模式： 设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒模式，具备药液消毒和热消毒方式,热水柠檬酸消毒温度最高可达 85°C消毒脱钙一体化完成时间<40min。

12．治疗模式： 用于血液净化治疗, 具有血液透析、单纯超滤, 可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。

13．设备可记录操作信息和设定信息,具备捜索查找操作记录功能。

14．配置患者卡读卡器组件

15．配置网络接口, 可用于数据传输。

16．中央供液系统接口

17．质保至少五年，可提供备用设备

**血液透析滤过机需求参数（2台）**

数量：2台，需求产品为国产

标准配置:

1．彩色液晶操作面板

2．血泵

3．肝素泵

4．空气监测

5．漏血检测器

6．后备电池：停电时自动跳转后备电池供电, 支持体外循环监测,报警系统。运行时间大于等于25分钟,断电数据保存功能

7．在线尿毒素清除率，

8．在线血压监测模块

9．供电：220V AC, 50Hz

10．供水：压力范围：至少包含 1.5-6bar; 温度范围：至少包含 5 °C~30 °C

11．消毒模式： 设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒模式，具备药液消毒和热消毒方式,热水柠檬酸消毒温度最高可达 85°C消毒脱钙一体化完成时间<40min。

12. 置换液泵设置范围： 至少包含 0.50~17.00L/h.

13. 治疗模式： 血液透析、单纯超滤、On-lineHDF 和 On-linehF.

14. 设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压 3 个压力监测口,能同时监测泵前动脉压、泵后动脉压 （透析器血液入口压/滤器前压） 和静脉压。

15．设备可记录操作信息和设定信息,具备捜索查找操作记录功能。

16．配置患者卡读卡器组件

17．配置网络接口, 可用于数据传输。

18．配置中央供液（集中供液）系统接口

19．质保至少五年，可提供备用设备