宫腔镜冷刀系统招标参数

数量：1套，预算：30万元，需满足如下配置，保修期：1年起

一、 宫腔内窥镜及冷刀器械参数

- 高清内窥镜，视向角≥12°，视场角≥70°，镜芯和内、外鞘一体，不可拆分；

- Y型镜，斜光路，”一“字型直器械通道；工作长度180mm~195mm，可耐受高温高压消毒；

- 器械通道且可通过≥4mm的刨削刀及直径≥9Fr手术器械；

- 镜鞘插入部密封塞设计避免术中发生漏水；

- 360°可旋转进水口，镜体重量≤250g，临床应用更省力；

- 出水通道可锁止设计，可以将出水通道锁定在镜体的任意角度，避免手术中滑落；

- 配套手术器械种类多样，包括抓取钳，异物钳，剪刀，分离钳等，直径≥9Fr，满足宫腔镜下子宫肌瘤切除、子宫内膜息肉切除，镜下缝合操作；

- 硬质手术器械工作长度≥360mm。

二、一体式宫腔检查镜参数

- 内窥镜镜芯和镜鞘一体，无需拆分，可持续循环灌流；

- 镜头蓝宝石镜面，防滑耐磨，镜体先端插入部圆润，置入容易，降低宫颈损伤

- 视向角≥30°，视场角≥90°；

- 插入部外径≤4.6mm，免扩宫应用；

- 工作长度180~195mm，进出水可360°旋转，高流量，循环水佳；

- 采用低温等离子消毒或高温高压消毒

- 搭配手术器械≥5Fr，诊断同时可处理微小病变，提高诊疗效率。

三、弯管宫腔镜

- 内窥镜镜芯和镜鞘一体，无需拆分，可持续循环灌流；

- 22°弯管宫腔镜，易于寻找输卵管开口；带有限位器，便于控制插入深度；

- 镜头蓝宝石镜面，防滑耐磨；

- 插入部外径≤5.2mm,降低扩宫对宫颈损伤；

- 采用低温等离子消毒或高温高压消毒；

- 可通过≥6Fr手术器械，诊断同时可处理微小病变，提高诊疗效率。