# 生物显微镜参数

数量：1台    预算:19万元

1、光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2、载物台：钢丝传动，无齿条结构；高度：140mm；机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm；移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm；载物台XY 移动可锁定

3、调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位，

避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。

4、聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；通用7 孔位聚光镜，

分别是 BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL；具有聚光镜孔位锁 ( 仅限BF )。

5、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。

6、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；

目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定。

7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。

8、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥

10.6mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）

9、防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜处做抗菌、防霉处理

10、所采用光学元件均为环保无铅玻璃

11、配备单色荧光绿镜组

12、配备两套成像工作站

13、成像系统1：最大像素：≥640万；采用光收集效率更高的背照式芯片；曝光时间：最小值≤29微秒;最大值≥15秒）；芯片大小：≥1/1.8英寸；曝光时间：最小值≤29微秒;最大值≥15秒；可扩展采集视野数为25的目镜观察视野

14、成像系统2：最大像素：≥2000万，大尺寸传感器（Sensor Type)：1英寸大尺寸芯片。分辨率：5480x 3648，2000万真实物理像素。像素：2.4μm x 2.4μm，曝光控制（Exposure Control）：44微秒到60 秒；	最高帧频率:6fps@5480x 3648。信噪比37db,动态范围71db，光谱响应390nm-650nm。

15、软件界面简介易用，布局可根据个人习惯定制；可实现时间序列实验、自动多通道荧光图像的采集；支持交互式测量、手动计数、常用滤镜等分析处理功能