**技术参数**

**一、基本要求：**

1、具有医疗器械注册证，包含仪器和配套试剂

2、能开展细胞因子项目检测

3、保修期5年及以上

**二、设备技术参数：**

1、名称：全自动化学发光免疫分析仪

2、\*检测方法学：吖啶酯直接化学发光法

3、测定速度;桌面式仪器，检测速度：≥200测试/小时

4、样本位：一次性可容纳≥60个样本，可在线装载标本

5、试剂位：≥25个冷藏试剂位

6、试剂盘温度：24小时不间断冷藏，试剂盘冷藏温度2~8℃

7、急诊功能：具备

8、加样正确度与重复性：10μL允许误差±5%，CV≤2%；200μL允许误差±3%，CV≤1%

9、反应恒温系统：37±0.3℃，温度波动不超过0.2℃

10、携带污染率≤5×10-6

11、\*首结果时间：最快出结果时间不超过10分钟

12、样本针和试剂探针：不锈钢针加样，无需一次性TIP头。

13、样本稀释功能：自动稀释

14、反应杯：一次性独立反应杯，倾倒式装载，无需人工理杯

15、定标及质控品：两点或三点定标,内置标准曲线。可选配质控品，也可使用第三方质控品

16、试剂包装及规格：一体化试剂船，采用多层覆膜进行封口包装

17、操作系统：内置一体化触摸屏，中英文操作界面

18、软件连接：可单向、双向连接LIS软件

19、检测项目：可开展项目＞80项，至少包含rT3、全段PTH、非结合雌三醇、生长激素

配置要求：

整机1台

废液桶1个

分离液桶1个

采样针1根

条码枪1个